**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 内镜存储柜 |
| 用途及适用人群 | 垂直悬挂式，可挂12条内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储 |
| 设备的功能要求 | 垂直悬挂式，可挂12条内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1、垂直悬挂式，可挂12条内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储。  2、液晶显示，触摸按键操作，智能化控制，操作简易；  3、钢化玻璃双柜门，可随时查看内部储存状况；  4、内胆采用ABS高分子材料整体成型，表面光滑、易清洁；  5、上中下底三层定位设计，底部定位高度可调节，全方位定位内镜；  6、配快接头连接内镜内管道，同时对内镜外壁及内管道进行干燥；  7、隐藏式紫外线循环风消毒，保证进内胆空气洁净；  8、尺寸：长1165x宽470x高2075mm。 |
| 软、硬件的  配置要求 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | | 1 | 主机 | 1 | 台 | | 2 | 电源线 | 1 | 条 | | 3 | 内镜内腔干燥连接管 | 4 | 套 | | 4 | 连接头 | 4 | 套 | |
| 其它要求 | 售后3年 |