**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 臭氧治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 用途：用于治疗宫颈炎、阴道炎、臭氧水雾化治疗、臭氧水消毒、空气消毒等。  适用人群：治疗宫颈炎、宫颈糜烂及各种阴道炎、盆腔炎等妇科疾病。 |
| 设备的功能要求 | 1.电压：AC220V±10%，50HZ±2%。  2.输入功率： ≤300VA；（加热时1300VA）  3.微电脑一键式操作系统，产品治疗过程实现全自动化。  4.实现人机对话，液晶显示，全中文菜单操作，智能化治疗系统。对臭氧浓度、治疗时间、治疗温度、水位控制、气体雾化等实现微电脑控制。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.臭氧液浓度：4mg-20 mg /L。  2.臭氧气浓度：10mg-40 mg /L。  3.臭氧水流量：300ml-3500ml/min。  4.臭氧产量：1200mg-3000mg/H  5.雾化臭氧量：3500μl/H  6.臭氧气雾化率：≥5ml/min  7.雾化超声波频率1．7MHZ  8.内置加温系统，臭氧水温度可调并实时显视  9.水温可调范围：10－40℃、显示误差：±3℃  10.治疗定时：1min-30min可调。精度1min。  11.即开即用，人机对话中文显示。  12.连续工作时间：≥4h  13.噪音：＜55dB；  14. 排水符合环保要求，重金属含量：＜0.5mg/L。 |
| 软、硬件的  配置要求 | 1.微电脑一键式操作系统，产品治疗过程实现全自动化。  2.实现人机对话，液晶显示，全中文菜单操作，智能化治疗系统。对臭氧浓度、治疗时间、治疗温度、水位控制、气体雾化等实现微电脑控制。 |
| 其它要求 | 维保年限3年。 |