**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 多道电生理导航系统 |
| 用途及适用人群 | 用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速 |
| 设备的功能要求 | 1. 滤波：多档可选； 2. 内置刺激仪；3、 3. 程控刺激具有刺激历史记录和选择功能   4、计算机系统  5、连接的打印设备 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1、符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能；  2、心率的显示范围≤400bpm；  3、采样率：≥4KHz  4、输入阻抗：≥5MΩ  5、体表、心内共模抑制比≥95db；  6、高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选；  7、内置刺激仪，刺激输出幅度：1～10V可调；  8、程控刺激具有刺激历史记录和选择功能，可快速搜索和执行最常用刺激；  9、计算机系统：专业的图形工作站，内存8G、硬盘2T、专业图形显卡，Windows系统；  10、多道系统中放大器和图形工作站的通讯方式采用光纤传输协议；  11、心内通道：≥40 道双极输入通道，要求双极采集；有创血压通道：≥2 道有创血压 BP 通道； |
| 软、硬件的  配置要求 | 电生理导航系统 1套；  多道记录仪 1套；  刺激仪 1套  打印设备 |
| 其它要求 | 1.设备使用期限5年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。  2.整机免费质保3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。  3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。  4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。  5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |

**科主任签名：**

**日 期：**