**设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 听力筛查仪 |
| 用途及适用人群 | 根据中华人们共和国卫生部令（第64号）（新生儿疾病筛查管理办法）已经2008年12月1日卫生部部务会议通过，自2009年6月1日起施行。依第八条规定，诊疗科目中设有产科或者儿科的医疗机构，应当按照新生儿疾病筛查技术规范之新生儿听力筛查，开展新生儿听力筛查工作；设备适用于34周（胎龄）至6个月大的婴幼儿。 |
| 设备的功能要求 | 1.瞬态声诱发耳声发射（TEOAE）  2.彩色液晶中文触摸屏。  3.采集8个点数据  4.显示：统计波形、测量进度、TEOAE 检测水平、噪音水平 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.评估方法:噪音加权平均法，有效信号峰值计数。  2.刺激声:非线性短声。  3.刺激声强度:70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异。  4.刺激速率:约60 Hz。  5.频率范围:1.5 到 4.5 kHz。  6.显示:统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平。  7.尺寸约202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in)。  8.重量约240 g (8.5 oz)，不包括电池280 g (9.9 oz)，包括电池。  9.显示屏彩色液晶中文触摸屏。  10.尺寸:89.4 mm (3.5 in) 。  11.分辨率:240 x 320 像素 。  12.背景光类型:LED，可调电阻式触摸屏控制键。  13.内置扬声器，用于击键声和通过/参考提示。  14.中文,另有其它 5 种语言可供用户选择。  15.电源电压:正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量:1800mAh。  16.估计电池寿命:连续使用 8 小时。  17.电量指示器:5 级电量指示器。  18.重量:约4.5g。 |
| 软、硬件的  配置要求 | 1.彩色中文触摸屏  2.采集8个点数据 |
| 其它要求 | 1.设备使用期限大于等于10年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。  2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。  3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。  4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。  5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |