申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 灌肠机 |
| 用途及适用人群 | 用于外科手术前(后)通便、肠镜检查前的清洗，钡剂灌肠前的处理。适用于需做肠道清洗、给药及便秘等人群。 |
| 设备的功能要求 | 应具有结肠灌洗、结肠透析、结肠水疗和给药功能。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1、温度控制：控温范围和测量精度：15℃～45℃；测温误差不大于±0.5℃ 2、泵注液速度：主泵注液速度范围不小于0L／min～1.5L／min，流量可调； 3、灌注量及灌注误差：灌注量设定范围0-15L，总灌注量误差不大于±50ml/5000ml 4、压力设定范围及测压误差：压力报警设置范围不大于0kPa～200kPa，测压误差：±2kPa； 5、报警及保护功能：报警功能：设备发生如下情况，将进行报警提示：a)超预定温度报警；b)阻塞报警；c)液尽报警；d)超压报警。报警保护功能：发生上述报警后，设备应自动停止治疗，同时设备还应设有手动紧急停止开关按钮，紧急状况下可人为停止治疗。 *6、软件功能：嵌入式计算机软件，具有“药液配置”、“治疗方案设置”、“病人信息”、“系统检测和故障诊断”“帮助”菜单及“结肠透析”、“高位灌注”、“肠道灌洗”单一或组合序贯治疗模式。 7、设置功能：可按治疗需要设置“预定治疗时间”、“泵注液时间设定”、“泵间歇时间设定”三个参数；误差不超过±5％。 8、具有温度、液量、压力、时间参数的实时显示。 *9、具有灌注压力及排泄压力的双通道压力变化波形曲线并实时显示。 10、具有治疗阶段逐步提示培训功能； *11、高位结肠透析：设备压力传感器与双腔直肠导管配合，建立治疗通路至高位结肠。直肠导管为无菌一次性使用。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 1、主机1台 2、结肠途径治疗机系统1套 |
| 其它要求 | 售后服务 - ▲1.设备使用期限≧5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - ▲2.整机免费质保≧5年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 - ▲3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 ▲4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保≧5年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 ▲5.设备的检验数据涉及接入我院LIS网络的和HIS网络的，验收时按我院要求做好对接，产生的费用全部由中标方承担。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和检验试剂关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）