申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 牙片机 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 牙片机 |
| 用途及适用人群 | 牙片机是供口腔根管及根尖检查的设备。 适用人群：口腔疾病预防以及患有口腔疾病的各年龄层患者。 |
| 设备的功能要求 | 1.手持式牙片机。 2可充电或直接连接电源。 3.配备防护设备。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.1主机显示屏2.4英寸，单独主机重量为1.9KG, 大屏幕小重量方便手持操作。 1.2射线类型为X 射线，射线焦点0.4mm,X 射线野为圆形，φ5.7cm±0.3cm。 1.3X 射线管，管电压65kV, 管电流2.5mA。 1.4配备2500mAh 锂电池，满电的持续工作续航时间是10.52h, 可拍片≥600余张。 1.5充电功率20W 左右，2小时内可提升至满电状态。 1.6直筒盖表面到射线发生的焦点，距离是20.5cm, 焦点至皮肤距离为 20.5cm±0.5cm, 拍摄时直筒盖贴紧皮肤即可。 1.7支持手持模式拍摄和有线模式拍摄，配有线曝光手闸。 1.8机器在曝光时，每秒可以提供3mGy 剂量的辐射值，具有良好的成像效果。 1.9曝光时间0.02~2s 分档可调，调节方式按 R10 系数选择。 1.10内置角度传感器，拍摄角度实时显示。 1.11拍摄人群选择模式：可以选择成人和儿童模式。 1.12拍摄牙位选择模式：可选择上磨牙、下磨牙、犬齿、门牙和咬翼片模式。 1.13适配设备选择模式：可选择传感器、胶片和磷光片模式 1.14运行模式：间歇运行，工作2s/停 6 0s。 1.15具备双语选择模式，中文、英文自如切换。 1.16环境条件：10℃~40℃,相对湿度：30%~75%,大气压力：700hPa~ |
| 软、硬件的 配置要求 | 无 |
| 其它要求 | - 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条，必须提供设备生产厂家和销售供应商的《辐射安全许可证》并在有效期内。 |