申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 电子阴道镜 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 电子阴道镜 |
| 用途及适用人群 | 用途：将子宫颈、阴道和外阴的黏膜组织放大10-40倍，让医生能够非常清晰地观察到这些部位的表皮和血管的微小变化。帮助医生发现肉眼看不见的病变，并指导活检。 使用人群：18岁以上的妇女. |
| 设备的功能要求 | 一、成像性能要求 1.高清成像：支持全高清输出，≥1920×1080p，水平分辨率≥1000 TVL。 2.放大倍数：光学放大1–20倍，数字放大1–12倍，总放大倍数可达60倍以上，支持连续变焦。 3.自动/手动聚焦：支持快速自动聚焦与手动微调，聚焦距离一般为200–400 mm。 4.视场范围与景深：视场范围在放大3倍时≥Φ60 mm，最大放大时≥Φ6 mm；景深在放大4倍时≥40 mm，18倍时≥5 mm。 5.图像失真与色彩还原：图像几何失真≤3%，色彩还原误差平均≤20 NBS，色彩饱和度在95%–120%之间。 二、照明系统要求 1.光源类型：采用高亮度LED冷光源，环形多点设计，色温范围3200K–7000K，显色指数Ra≥76。 2.照度调节：在工作距离200 mm时，中心照度≥5000 Lux；300 mm时≥3000 Lux，支持多级调节。 3.光斑均匀性：光斑直径≥80 mm，照度均匀性（最大/平均照度）≤1.5。 4.低辐射要求：辐射热≤350 W/m²，紫外辐射强度≤0.008 W/m²，温升≤1℃（20分钟内）。 - 三、操作与控制功能 - 1.按键/遥控操作：镜头或手柄上具备按键控制图像放大、缩小、冻结、聚焦、白平衡、电子滤镜等功能。 - 2.计时功能：具备醋酸试验自动计时功能，可显示/关闭时长标记。 3.脚踏采图：支持脚踏开关进行图像采集，便于医生操作。 四、软件与数据管理功能 1.图像处理：支持图像采集、冻结、存储、回放、对比、伪彩、标注、测量、编辑等功能。 2.病历管理：支持新建、查找、编辑病人信息及检查报告，存储病历量≥30万例。 3.报告输出：支持图文报告打印，含专家诊断词库、模板，支持LEEP手术记录输出。 4.联网与兼容性：兼容PACS、HIS系统，支持远程会诊、数据云传输。 五、安全与法规要求 1.电气安全：符合GB 9706.1—2007、GB 9706.15—2008（如为系统）标准。 2.电磁兼容：符合YY 0505—2012标准。 3.环境适应性：在额定电压±10%、温度、湿度、大气压等正常工作条件下应能稳定运行。 4.外观结构：外壳无裂纹、划痕，文字标识清晰，控制机构灵活可靠 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 无 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

科主任签名：

2025年12月3日