申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 手术动力系统 |
| 用途及适用人群 | 鼻用手术动力系统是一种专用于耳鼻喉科鼻腔及鼻窦微创手术的高精度机电一体化医疗设备，其核心用途是通过高速旋转的精密切割头（刨削刀），在内窥镜直视下实现对增生肥厚黏膜、息肉、骨性结构（如中鼻甲、钩突、筛泡、上颌窦自然口周围骨质）及病变组织的精准切除、修整、打磨与成形。该系统具备维持术野清晰、降低组织热损伤风险，并有效清除碎屑；支持多档位转速调节与扭矩智能反馈，兼顾软组织高效切除与硬组织精细修整需求；广泛应用于功能性鼻内镜鼻窦手术（FESS）、鼻中隔偏曲矫正术、鼻甲成形术、鼻腔扩容术、鼻窦开放术及早期鼻颅底肿瘤切除等术式，显著提升手术精确性、安全性与效率，减少术中出血、黏膜损伤及术后粘连发生率，是鼻科微创手术不可或缺的关键支撑设备。 |
| 设备的功能要求 | 一、主机 1.核心功能：动力控制与参数管理 关键要求与参数： 采用微电脑控制系统，保证负载下转速稳定。 具备双电机输出，支持无级变速，可控制正转/反转。 提供彩色液晶屏，能直观显示转速、转向等信息。 具备自动识别手柄和刀具、故障自诊断功能。 符合BF型电气安全设计。 二、操作手柄 核心功能：执行切割与吸引 关键要求与参数： 人体工学设计，便于握持。 转速范围广（如1000-13,000转/分钟），满足不同组织处理需求。 具有足够的持续输出扭矩（如 ≥3.6牛·厘米）。 采用内直排引技术，将切割、吸引、排出设计为一直线，有效降低堵塞风险。 工作温度需控制在一定范围内（如<40℃或≤55℃），且可高温高压消毒。 三、刀具 (刀头) 核心功能：直接接触组织进行切割 关键要求与参数： 材质为优质不锈钢，刃口锋利耐用。 需可高温高压消毒。 提供多种规格和形状，如不同直径的直刨刀、弯刨刀、钻头等，以适应不同手术部位。 四、脚踏开关 核心功能：手脚并用，控制设备 关键要求与参数： 具备无级调速功能，可切换转向或控制注水。 防水等级高（如IPX8），结构坚固防滑。 线缆足够长（如≥3米），便于术中灵活操作。 五、吸引系统 核心功能：同步清除碎片与液体 关键要求与参数： 吸引流量充足，例如不低于500毫升/分钟，部分要求可达800毫升/分钟或更高。 六、设备整体需符合国家YY/T 0636.1-2021《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备》的通用安全和性能要求。 核心性能指标详解 精准的切割控制： 转速与调速：设备应提供宽广的转速调节范围，例如低、中、高三档分别覆盖500-2000转/分钟、500-4000转/分钟和500-6000转/分钟，并支持无级变速以适应精细操作。 转速误差：设备的实际转速与显示转速之间的误差应控制在较小范围内，通常要求≤±10%。 径向跳动量：为保证切割稳定性和组织损伤最小化，刀具的径向跳动量是关键指标 高端要求为距插入口10mm处≤0.08mm，通用标准则为≤0.2mm。 充足的动力与抗堵转能力： 输出扭矩：足够的扭矩是有效切割的保障。根据型号不同，最大输出扭矩要求通常为≥30-40毫牛·米。 堵转保护：当刀具被卡住时，设备应有堵转保护功能，限制最大堵转扭矩（如≤80毫牛·米），以保护电机和组织。 有效的同步吸引： 吸引流量：这是衡量吸引效率的核心指标。在正常运转状态下，吸引流量应≥500毫升/分钟，部分手术需求可能要求≥800毫升/分钟。 七、基础安全保障： 设备电气安全需符合BF型或相关医疗器械安全标准。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 名称; 型号; 规格/尺寸; 数量. 主机; 1. 手柄; 1. 脚踏开关; 1. 刨削头; 切割直刀; 1. 切割直刀; 1. 切割弯刀; 1. 切割弯刀; 1. |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：李宏剑

2025年12月3日