申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 视频眼震图仪 |
| 用途及适用人群 | 用于对患者的前庭功能检测，通过高清红外摄像头对患者的眼球进行检查和记录眼球不自主活动的情况来判断眩晕的性质和类别。临床诊疗过程中，接诊的眩晕患者，首先进行视频眼震图仪检查，用来鉴别是中枢性眩晕，还是外周性眩晕，如外周性眩晕，可通过冷热试验明确具体是哪一侧的前庭功能异常，这也为患者做更详细的检查和治疗提供可靠的依据。 适用于眩晕、头晕、平衡障碍患者、偏头痛或疑似偏头痛者、飞行员、航天员、特殊作业人员等。 |
| 设备的功能要求 | 一、核心诊断功能（必备） 1.自发性眼震检查 2.凝视试验 3.平滑追踪试验 4.扫视试验 5.视动性眼震试验 6.位置性试验 7.变位试验 8.温度试验： 二、扩展功能（根据需求可选） 1.视频头脉冲试验 2.主观视觉垂直线/水平线测试 3.动态视敏度测试 4.转椅试验 5.主动头动试验 6.固视抑制试验 三、硬件与采集系统要求 1.高分辨率摄像头：至少≥30fps，推荐60fps或以上，确保能捕捉到快速的眼震细节（如快相速度）。 2.高精度红外光源：确保在黑暗中能清晰拍摄瞳孔，且对患者安全无刺激。 3.眼罩/护目镜： 轻便舒适，适合不同头型。 有效隔绝光线，保证暗室条件。 内置摄像头和红外光源位置精确、稳固。 4.位置试验台/床：应稳固、可灵活调节，能安全、平稳地辅助患者完成Dix-Hallpike等位置变换。 5.刺激系统： 视靶投射系统：激光或LED投影，移动范围大、速度精确可调。 视动鼓/视动罩：提供全视野视动刺激。 温度刺激仪：温度控制精确（如±0.1°C），气流/水流量稳定，配有一次性耳塞/喷嘴以防交叉感染。 6.校准系统：快速、简便、准确的瞳孔校准程序。 四、软件与分析系统要求 1.自动分析与人工修正： 强大的算法：能自动识别和标记眼震的快相、慢相，计算关键参数（慢相角速度、频率、增益、对称性等）。 灵活的手动修正工具：允许操作者对自动分析结果进行校对和调整，以应对复杂或微弱的眼震信号。 2.实时显示与回放： 实时显示眼球运动轨迹、速度波形。所有测试视频和轨迹均可完整回放。 3.标准化报告生成： 自动生成结构清晰、图文并茂的标准化报告。 包含所有测试的原始数据、分析结果、正常值参考范围以及异常提示。 支持自定义报告模板，以适应不同医疗机构的需求。 4.数据库管理： 完善的患者档案管理系统。 支持数据导出（如CSV、PDF格式）。 具备数据备份和恢复功能。 5.用户友好界面： 流程化操作向导。 界面直观，测试项目易于选择和启动。 五、通用与合规性要求 1.安全性与舒适性： 符合医疗电气设备安全标准（如IEC 60601）。 所有接触患者的部件易于清洁消毒。 测试过程应考虑患者可能出现的眩晕、恶心反应，操作床应有安全束缚装置。 2.准确性与可靠性： 系统稳定，抗干扰能力强。 测量精度高，重复性好。 3.培训与售后服务： 供应商应提供全面的操作培训和临床解读培训。 提供可靠的技术支持和快速的维修服务。 4.法规认证： 获得所在国家或地区的市场准入认证（如中国NMPA、美国FDA、欧盟CE认证）。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - 配置清单 - 1.高清红外视频眼罩 - 2.全视野刺激视靶 - 3.主机带软件工作站 （含电脑，打印机） 4.场景摄像系统 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：李宏剑

2025年12月3日