申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 鼻阻力测量仪 |
| 用途及适用人群 | 鼻阻塞(nasal obstruction)是耳鼻咽喉科学临床工作中的常见疾病，引起鼻阻塞的原因很多，成人和婴幼儿及儿童的病因各不相同。临床上对鼻阻塞程度的评估主要根据患者的主观感觉，治疗的主要手段之一是行手术治疗，对患者术后鼻塞改善的程度也主要依靠其自身的主观感觉，故对鼻阻塞程度及术后疗效评估缺乏客观的参考依据和指标。 |
| 设备的功能要求 | 一、核心测量技术与硬件要求 1.测量原理： 主动前鼻测压法：目前国际通用的金标准。 支持后鼻测压法义 2.主要硬件组件： 压力传感器：高精度、高灵敏度的传感器，用于测量鼻前庭和鼻咽部的微小压力变化。量程和精度需符合标准。 气流传感器（ pneumotachograph）：用于精确测量通过鼻腔的气流速度。通常采用热线式或压差式传感器，要求线性度好，响应快速。 鼻接口/面罩： 符合人体工程学，有多种尺寸可选（成人、儿童），确保与面部密封良好，避免漏气。 材料应为医用级，易于清洁和消毒。 压力管：用于将鼻咽部或对侧鼻孔的压力传导至压力传感器。管径和长度需标准化，避免信号衰减。 流量发生与控制单元：能产生稳定、可调节的驱动气流（通常为主动泵或压缩空气源）。 校准器：设备必须配备或支持使用独立的流量校准器和压力校准器，用于定期校准，这是保证数据准确性的关键。 3.数据采集系统： 高采样率（通常≥100 Hz），以准确捕捉呼吸周期中的动态变化。 高分辨率模数转换器，确保信号保真。 二、软件与功能要求 1.测量模式： 基线测量：测量静息状态下的鼻阻力。 药物激发试验：用于评估变应性鼻炎，测量使用血管收缩剂（如盐酸羟甲唑啉）前后阻力的变化。 主动呼吸曲线绘制：能实时绘制并显示压力-流量曲线。 周期性自动测量：可设置连续多次测量，取平均值以提高可靠性。 2.数据分析与报告： 自动计算关键参数： 鼻阻力值：在特定参考压力点（如75Pa, 150Pa）下的阻力值，单位是Pa/cm³/s。 鼻气道最小横截面积：通过特定算法计算得出。 鼻腔容积：评估鼻腔空间大小。 侧别比：左右鼻腔阻力比值。 总阻力：双侧鼻腔并联后的总阻力。 图形化显示：清晰显示压力-流量曲线（通常分为吸气相和呼气相），并可叠加多次测量结果进行对比。 标准化报告生成：能自动生成包含患者信息、测量数据、曲线图和结论提示的标准化报告，支持打印和导出。 3.数据管理： 患者数据库管理，支持存储、检索和对比历史数据。 数据导出功能（如PDF、Excel格式）。 三、标准、安全与合规要求 1.遵循国际/国内标准： 设备设计、测量程序和报告格式应遵循相关行业标准，如： 国际鼻科学会推荐标准。 中华耳鼻咽喉头颈外科学会相关共识。 ISO医学电气设备安全与性能标准（如IEC 60601系列）。 2.医疗设备认证： 必须获得销售地区的医疗器械注册证（在中国为NMPA注册证，在欧盟为CE认证，在美国为FDA 510(k) clearance）。 3.安全性与生物相容性： 所有接触患者的部件必须符合生物相容性要求。 电气安全，防电击，防电磁干扰。 四、使用环境与实用性要求 1.操作便捷性： 用户界面友好，测量流程引导清晰，培训周期短。 测量时间短，通常单次测量在几分钟内完成，适合门诊使用。 2.患者配合度： 测量过程应无创、无痛，对患者呼吸干扰小。 适合不同年龄和合作程度的患者（尤其是儿童，需要更快的测量速度和更小的接口）。 3.维护与校准： 设备应结构坚固，耐用。 提供清晰的校准流程和周期建议。校准服务应方便可得。 4. 连接与集成： 具备USB、网络等接口，方便数据传输。 理想情况下，能与医院信息系统（HIS）或电子病历（EMR）集成。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.鼻阻力测量仪主机及电源线 2.手持式测量装置及数据线 3.一次性鼻阻力取压传感器 4.鼻阻力测量软件U盘 5.鼻阻力测量仪使用说明书、合格证、保修卡 6.一体机电脑及电源线 7.鼠标、键盘 8.电脑说明书、合格证、保修卡 9.激光打印机及电源线 10.激光打印机说明书、合格证、保修卡 11.推车 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼻阻力测量仪 |  | 国产 | 否 | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：李宏剑                                                2025年12月3日