申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 多导睡眠监测仪 |
| 用途及适用人群 | 用途： 1.诊断失眠：客观量化评估入睡潜伏期、觉醒次数、睡眠时长、睡眠结构（如深睡、浅睡比例）等，明确失眠类型及潜在病因，如脑部病变、睡眠呼吸障碍或肢体异常活动。 2.检测睡眠呼吸障碍：识别阻塞性、中枢性睡眠呼吸暂停综合征、良性鼾症等，监测呼吸暂停次数、低通气情况及血氧饱和度变化，评估病情严重程度。 3.诊断神经系统疾病：辅助诊断发作性睡病、周期性肢体运动障碍、不宁腿综合征、快速眼动睡眠期行为障碍等，通过脑电、肌电等数据判断异常活动。 4.评估心血管风险：监测睡眠中心率、心律失常情况，分析呼吸暂停与心血管事件（如夜间心绞痛、高血压）的关联，为心血管疾病防治提供依据。 5.鉴别精神疾病相关睡眠问题：帮助区分抑郁症、焦虑症等精神疾病导致的睡眠障碍与其他睡眠疾病，指导精准治疗。 6.评估治疗效果：用于监测药物治疗、无创通气等干预措施对睡眠结构、呼吸功能的改善情况，调整治疗方案。 适合人群： 1.失眠患者 2.睡眠呼吸障碍疑似患者 3.异态睡眠患者 4.睡眠相关运动障碍患者 5.心血管疾病患者 6.精神疾病患者 7.特殊职业或高风险人群 |
| 设备的功能要求 | 一、核心信号采集功能 设备必须能够同步、高保真地采集以下生理参数： 1.脑电图（EEG）： 通道数：至少6-8导联，遵循10-20国际电极放置系统（如F3、F4、C3、C4、O1、O2等），以进行睡眠分期（N1， N2， N3， REM）。 采样率：≥500 Hz，以确保高频脑波（如纺锤波、K复合波）的准确识别。 2.眼动电图（EOG）： 至少2导联（左/右眼外侧），用于检测快速眼动睡眠期及慢速眼动。 3.肌电图（EMG）： 下颌肌电：至少1导联，用于区分REM期（肌张力缺失）和觉醒期。 腿动肌电：至少2导联（通常为胫骨前肌），用于诊断周期性肢体运动障碍。 4.心电（ECG）： 至少1导联（Ⅱ导联常用），监测心率、心律失常，分析心率变异性。 5.呼吸监测： 气流：同时使用热敏传感器（定性）和鼻压力传感器（半定量）监测口鼻气流。 呼吸努力： 胸腹运动带：采用感应式体积描记法或阻抗法。 首选：食道内压监测 或 呼吸感应体积描记法。 血氧饱和度（SpO₂）：使用指套式脉搏血氧仪，采样率≥1 Hz，具备高分辨率及运动伪差抗干扰能力。 6.体位监测：传感器自动记录患者睡眠姿势（仰卧、侧卧、俯卧）。 7.鼾声监测：通过麦克风记录鼾声强度与频率。 二、数据记录与分析系统功能要求 1.硬件与记录单元： 放大器：高输入阻抗、高共模抑制比（CMRR > 100 dB）、低噪声，防止信号干扰。 采样精度：≥16位A/D转换。 存储：本地大容量安全存储，并建议有同步云端备份功能。 接口：支持同步视频/音频输入，实现音视频与生理信号同步回放。 2. 软件分析系统： 标准化睡眠分期：能根据AASM最新版指南（如v3.0）进行自动分期，并允许技师手动精确调整。 呼吸事件自动检测与分类：能自动识别并标记 apnea（中枢性、阻塞性、混合性）、hypopnea、RERA，并根据可选标准（如1A， 1B， 4A）进行参数计算。 肢体运动事件分析：自动检测PLMS并计算指数。 心电分析：自动检测心率、心律失常，并可计算R-R间期。 用户界面：直观、可定制。能同时浏览所有信号，具备灵活的缩放、滚动、蒙太奇调整功能。 报告生成：一键生成符合临床标准的综合报告，包含： 睡眠结构图（hypnogram） 关键指标：总睡眠时间、睡眠效率、各期百分比、潜伏期 呼吸事件指数（AHI， RDI）、最低血氧、氧减指数 肢体运动指数 自定义事件添加与注释功能 三、扩展功能 1.便携式/家庭睡眠监测功能： 设备应具备简化版本（Type 2或3），适用于家庭环境，确保数据质量与实验室接近。 2.CPAP/呼吸机滴定集成功能： 能够与主流CPAP/双水平呼吸机连接，同步记录气道压力、漏气量等数据，用于精准的压力滴定。 3.扩展脑电与生理监测： 支持更多EEG导联（如全导联21通道）用于癫痫或异态睡眠的鉴别诊断。 增加食道pH监测（用于胃食管反流）、经皮CO₂监测、无创血压监测等模块。 4.网络化与数据管理： 支持多工作站网络化操作，中央服务器存储，便于数据管理、远程访问和会诊。 5.信号质量指示：实时显示各通道信号质量，提示电极脱落或干扰。 四、设备通用要求 1.安全性与认证： 必须通过医疗器械注册认证（如中国NMPA、美国FDA 510(k)、欧盟CE MDD/MDR）。 符合电气安全标准（如IEC 60601-1），具备除颤保护等。 2.可靠性：系统应运行稳定，抗干扰能力强，平均无故障时间长。 3.易用性与患者舒适度： 电极线缆轻便、柔软、抗缠绕。 传感器材质亲肤，不易引起过敏或不适。 设置流程简化，配备清晰的连接向导。 4.技术支持与培训：供应商需提供全面的安装、操作、分析培训及及时的技术支持与维修服务。 五、采购与评估要点 明确需求：根据主要服务对象（成人/儿童/复杂病例）确定核心与扩展功能。 核心是信号质量：现场演示，评估在模拟环境下的信号保真度和抗干扰能力。 软件是关键：测试自动分析的准确性和人工编辑的便捷性，这是影响诊断效率的核心。 系统兼容性与升级：考虑未来是否可添加模块（如滴定、更多导联），软件更新是否及时且符合最新标准。 售后服务与成本：综合考虑设备价格、耗材成本、维保费用和供应商在本地的服务能力。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的配置要求 | 名称; 单位; 数量规格. 睡眠分析软件; 1套; 1. iPad mini; 1台; 1. 睡眠监测主机; 1台; 1. 脑心电组件采集盒（14导）; 1个; 1. 胸腹呼吸导联线; 1包; 1条/包. 胸腹呼吸运动绑带; 1包; 2条/包. 麦克式鼾声传感器; 1个; 1. 热敏式口鼻气流传感器; 1个; 1. 血氧传感器; 1条; 1. |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：李宏剑

20225年12月3日