申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 磁场刺激仪项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 磁场刺激仪 |
| 用途及适用人群 | 适用于刺激中枢神经和外周神经，对神经性耳鸣具有辅助治疗作用，及神经性耳鸣引起的其它症状具有缓解作用。 |
| 设备的功能要求 | 一、核心性能与刺激参数要求 1.磁场输出能力 最大磁感应强度：要求达到6T或7T。 输出频率范围：需覆盖0.1Hz至100Hz。针对耳鸣治疗，尤其需要设备支持1Hz及以下的低频刺激，并能进行0.01Hz或0.1Hz的精细步进调节。 脉冲特性：脉冲宽度通常为 350μs，允差±10%。脉冲上升时间越短（如≤50μs），刺激的聚焦性越好。 2.刺激模式 设备必须支持耳鸣临床研究常用的多种刺激模式： 重复刺激模式：用于常规的低频或高频治疗。 爆发刺激模式：如TBS模式，这是一种更高效的刺激模式，在近期研究中显示出对耳鸣的潜力。 单脉冲模式：用于诊断和阈值测定。 二、临床治疗与评估功能 1.定位与方案管理 治疗方案库：设备应内置不少于60种专用治疗方案库供选择，并允许医生根据患者情况自定义编辑所有刺激参数。 精准定位：理想情况下，设备能支持与功能磁共振等影像技术结合，实现个性化脑区导航定位。 2.神经电生理监测 运动诱发电位检测模块，用于治疗前后的客观评估： 采样率：≥2kHz，高要求为≥ 4096Hz。 测量灵敏度：范围需覆盖1μV至10mV。 共模抑制比：大于100dB，以确保信号质量。 三、安全保护与合规要求 冷却系统：必须采用液冷循环系统，确保设备长时间连续运行，并能在系统故障时自动报警或停止输出。 温度监测与保护：刺激线圈需具备独立的超温保护装置，实时显示温度，超温时自动停止工作。 合规认证：整机必须通过YY/T 0994-2015《磁刺激设备》行业标准和EMC电磁兼容测试。 四、数据管理与系统扩展 患者数据管理：系统需能建立、存储并导出包含患者信息、治疗方案、诊疗记录的完整档案。 系统兼容性：设备应具备开放的技术平台，未来可拓展与手功能训练、肌电诱发电位仪、脑电图等设备连接，实现联合治疗方案。 五、设备选型与配置参考 磁感应强度 ≥6T，低频调节步进 ≤0.1Hz。 必须集成高精度MEP检测模块，用于客观疗效评估。 软件支持与外部影像设备（如fMRI）数据对接，为实现个性化导航刺激提供可能。 强大的自定义方案功能和科研数据导出能力。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 见附件 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刺激拍 | / |  |  |
| 2 | 魔术手臂 | / |  |  |
| 3 | 液晶显示屏 | / |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2025年12月3日