申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全自动组织脱水机 |
| 用途及适用人群 | 用于病理取材标本固定、脱水、透明、浸蜡等制片前期处理作用。 |
| 设备的功能要求 | 1.组织缸开关盖:密封性能良好，质量可靠不漏气。 2.液位监测:组织缸内至少具有3个超声波液位传感器，检测液位精准可靠，可在一篮和两篮液位之间进行切换； 3.试剂瓶识别功能:所有试剂瓶具有智能识别模块，能够自动检测试剂瓶信息状态； 4.具备清洗二甲苯预热功能: 清洗二甲苯试剂瓶底部拥有加热模块，可设置在40-55℃内恒温； 5.报警方式：具有本机报警和远程报警、监控功能； 6.断电记忆保护功能:断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全； 7.试剂质控功能:可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数、试剂浓度等设置阀值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 无 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日