申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 二氧化碳治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 用途 1. 皮肤良性增生物和肿瘤的祛除 2. 瘢痕的修复与重建 3. 皮肤年轻化与光老化治疗 4. 皮肤恶性肿瘤的辅助治疗 5. 其他疾病：睑黄瘤、酒渣鼻鼻赘 适用人群：以上患者 |
| 设备的功能要求 | 一、核心激光技术与输出功能要求 - 1.激光参数精准可控 - •波长：必须确保输出激光的中心波长为 10600 nm。 - •工作模式：连续模式、脉冲模式 - •输出功率：功率可调范围应足够宽（例如1W至30W或更高），以适应从精细的眼睑手术到深层剥脱的不同治疗需求。功率稳定性高，确保治疗的可重复性。 - •能量密度/功率密度可调：能够精确设置和控制能量密度（Fluence，单位：J/cm²）或功率密度（Irradiance，单位：W/cm²）。 - 2.点阵技术 - •点阵扫描模式：设备必须配备点阵扫描手具或模式。 - •可调参数： - •密度：可调整单位面积内微孔的密度（如覆盖率1%-30%），平衡效果与恢复时间。 - •深度：可调整微孔穿透的深度，以适应不同深度的病变（如浅层皱纹与深层痘坑）。 - •形状与大小：可提供不同形状（方形、圆形）和大小（如120μm - 350μm）的微光斑，以适应不同部位和病症。 - 3.传统与扫描模式 - •手动治疗模式：配合各种治疗手具，医生可进行自由手描的精确切割、汽化。 - •图形扫描模式：应预设多种扫描图形（如方形、圆形、线性），并可自定义图形大小和密度，用于大面积、均匀的剥脱治疗（如祛疤、焕肤）。 - 二、 安全保护功能要求（最高优先级） - 1.人员安全 - •激光安全等级与防护：设备必须符合Class IV激光安全标准。核心要求包括： - •钥匙开关：控制激光的总开关。 - •紧急停止按钮：设备显著位置设有易于触及的急停开关。 - •激光就绪与发射指示：清晰的声音（不同音调）或光信号（通常为红灯预备、绿灯发射）指示设备状态。 - •标配防护眼镜：为操作者和患者提供波长特异性（防护10600nm）的合规防护眼镜。 - •烟尘净化系统：必须配备高效率的排烟系统，能及时吸走治疗产生的激光烟尘（含有病毒、细胞碎片等），保护医患双方免受生物气溶胶的危害。 - 2.设备与运行安全 - •故障自诊断系统：开机自检，实时监测激光管、冷却系统、电源等关键组件状态，出现故障时立即报警并锁定激光输出。 - •过热保护：内置多重温度传感器，确保激光器和治疗头不过热，防止设备损坏和患者烫伤。 - •导光臂安全：导光关节灵活且保持光束准直，若关节位置不当导致光束能量泄漏，系统应能自动切断输出。 三、 人机交互与操作性要求 - 1.用户界面 - •触摸屏控制：大尺寸彩色触摸屏，图形化界面直观易用。 - •参数设置：可快速、精确地设置功率、能量密度、脉冲宽度、扫描图形、密度、深度等所有参数。 - •预设治疗方案： 内置针对不同病症（如痤疮瘢痕、皱纹、汗管瘤）的标准化治疗参数预设，并可存储自定义方案，提高工作效率和一致性。 - 2.治疗手具与附件 - •多种治疗手具：配备聚焦手具（用于切割）、散焦手具（用于汽化）、点阵扫描手具等，并可快速更换。 - •灵活性与精确性：导光臂应活动范围大、无死角，方便治疗身体各部位。手具设计符合人体工学，操作轻便精准。 四、 物理结构与维护要求 - 1.冷却系统 - 必须配备高效的内置或外置水冷却系统，确保激光管在恒定的低温下工作，保证输出功率稳定和激光管寿命。 - 2.设备结构 - •移动性与稳定性：设备主机应带有脚轮，便于移动，并配有稳固的刹车装置。 - •耐用性：整体结构坚固，能承受日常临床使用的强度。 - 3.维护与校准 - •维护提醒：系统自动记录激光管工作时间，并在需要保养或更换时提醒用户。 - •光束校准简易：提供简便的光束校准工具和流程 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日