申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 激光治疗仪（长脉冲激光治疗仪） |
| 用途及适用人群 | 用途： - 1..血管性皮肤病治疗 - 2.嫩肤与收缩毛孔 - 适用人群 - 1.血管性问题患者： - •红血丝、潮红、或患有鲜红斑痣、血管瘤等血管性畸形的人群。 - 2.皮肤老化问题者： - •希望改善皮肤粗糙、松弛、毛孔粗大，但无法接受剥脱性激光较长恢复期的人群。 |
| 设备的功能要求 | 1. 核心激光参数与配置 - •1064nm：治疗浅表血管及面部抗衰。 - •可调脉冲宽度：脉冲宽度应在较大范围内可调（例如从几毫秒到几百毫秒）。这是设备先进性的核心标志，允许医生根据靶目标的尺寸（如细血管 vs. 粗血管，细毛发 vs. 粗毛发）和患者肤色选择合适的脉宽，实现个性化精准治疗。 - •高能量与能量密度可调：输出能量和能量密度应足够高且稳定可调，以满足不同疾病的治疗需求。 - •大光斑：配备大尺寸的治疗头（如15mm x 35mm或更大），能提高治疗效率，缩短治疗时间，并因“表皮冷却效应”使治疗更安全。 2. 安全与冷却系统 - •高效的动态冷却系统：必须在激光脉冲发射前、中、后对表皮进行有效冷却，保护表皮免受热损伤，减少水泡、色素异常等副作用。 - •全面的安全连锁装置： - •钥匙开关：防止非授权人员操作。 - •紧急停止按钮：位于显眼易达的位置。 - •激光准备和发射指示：清晰的声光提示。 - •皮肤接触传感器：确保治疗头完全接触皮肤后才允许发射激光。 - •故障自诊断系统：实时监测激光管、冷却系统等状态，异常时自动报警并锁定。 3. 人机交互与操作 - •直观的用户界面：触摸屏控制，参数设置清晰简便。 - •预设治疗方案：内置针对不同病症和肤质的标准化参数预设，并可存储自定义方案。 - •治疗手具灵活：治疗头轻便，导光臂活动范围大，操作舒适。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日