申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 光谱治疗仪（红蓝黄光谱治疗仪） |
| 用途及适用人群 | - 用途： - 1.蓝光杀灭痤疮丙酸杆菌 2. 红光用途：修复、抗炎、嫩肤 - •修复组织、促进愈合•深层抗炎：•淡化痘印、改善肤质 - •辅助治疗神经痛等。 3.黄光用途：修复、抗敏、嫩肤 - 适用人群：适用人群： 1.痤疮患者2.油性皮肤、毛孔粗大者3.有皮肤损伤需要修复者；4.追求皮肤年轻化者；5.敏感性皮肤、玫瑰痤疮、皮炎湿疹患者 |
| 设备的功能要求 | - 1.光源性能与精度 - •波长精准：必须明确输出光的中心波长（如蓝光415nm±5nm，红光633nm±5nm，黄光590nm±5nm），波长纯度越高，治疗效果越好。 - •光功率密度稳定：设备应能输出并维持稳定的光功率密度（单位：mW/cm²），这是保证疗效剂量的关键。功率可调或在特定范围内保持稳定。 - •均匀照射：治疗头的光斑需光照均匀，避免中心与边缘能量差异过大，导致治疗效果不一致或灼伤。 - 2.多光模式与组合功能 - •独立光模式：设备应能独立输出纯蓝光、纯红光、纯黄光。 - •组合光模式：提供预设的联合治疗模式，如： - •红蓝黄光混合模式：同时输出，用于兼顾消炎和修复。 - •序贯治疗模式：先蓝光后红光等，可按预设程序自动切换。 - •模式可调性：允许医护人员根据患者具体情况，自定义光照模式、剂量和治疗时间。 - 3.治疗参数精确控制 - •治疗时间可设定：可精确设定每次治疗的时间（通常以秒或分钟为单位），并有倒计时显示。 - •剂量计算与显示：能自动计算并显示累计的能量密度（单位：J/cm²），即功率密度 × 时间，这是标准化治疗的核心。 二、 安全保护功能要求 - 11.人眼安全保护 - •自动断电/遮光功能：当治疗头离开皮肤一定距离或角度时，光源应能自动熄灭或降低至安全功率，防止强光直射人眼。 - •配备防护眼镜：为患者和操作者提供符合安全标准的专用防护眼镜。 - 2.设备运行安全 - •过热保护：内置温度传感器，当设备温度过高时自动降温或停止工作，防止烫伤患者或损坏设备。 - •故障自检与报警：开机时自动进行系统自检，运行中出现故障（如光源异常、散热故障等）能立即发出声光报警并停止输出。 - •紧急停止按钮：设备表面设有醒目的、易于触及的紧急停止开关。 三、 人机交互与操作性要求 - 1.用户界面 - •直观的显示界面：清晰的液晶显示屏，能实时显示当前工作模式、功率、剩余时间、累计剂量等关键参数。 - •简易操作：操作流程简单，最好有“一键式”预设治疗方案，方便护士快速操作。同时保留专家模式供医生进行精细调整。 - 22.治疗头设计 - •灵活性与适用性：治疗头设计应贴合面部、身体等不同部位的轮廓。可配备不同大小和形状的治疗头，用于局部或全身治疗。 - •轻便易持：治疗头重量轻，操作者长时间使用不易疲劳。 四、 物理结构与维护要求 - 11.设备结构与移动性 - •稳定牢固：设备主机支架稳定，不易倾倒。 - •移动便捷：带脚轮，便于在不同治疗室之间移动，且脚轮有锁定功能。 - 2.清洁与消毒 - •治疗头可消毒：治疗头表面材质应耐受酒精等常用消毒剂的反复擦拭，防止交叉感染。 - 3.耐用性与寿命 - •光源寿命：明确标注LED光源的预期使用寿命（小时数），寿命越长，设备使用成本越低。 - •可靠性：设备整体设计可靠，故障率低。 五、 数据管理与连接性要求（高端功能） - 1.患者数据管理 - •治疗记录存储：可记录和存储不同患者的治疗参数（模式、剂量、时间等）。 - •患者信息识别：支持通过扫描患者ID条码等方式快速调取治疗档案。 - 2.外部连接 •数据导出：支持通过USB或网络将治疗数据导出，便于医院进行数据分析和质量管理。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2025年10月15日