申购纤支镜清洗消毒系统的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 纤支镜清洗消毒系统 |
| 用途及适用人群 | 在每台检查或治疗结束后，对镜体及全部管腔进行标准化、可追溯的清洗、消毒/灭菌处理，以彻底去除血液、黏液等有机污染物，杀灭结核分枝杆菌、非典型分枝杆菌、细菌芽孢等高危病原体，防止因镜体交叉使用而导致的院内呼吸道感染。 |
| 设备的功能要求 | 1.预处理与泄漏检测 具备测漏功能，能在清洗前对镜体持续加压并自动判断泄漏；一旦泄漏即报警停机，避免液体渗入损坏镜体。 2.全封闭、分阶段程序控制 至少含“冲洗→酶洗→漂洗→消毒→终末漂洗→干燥”六段标准程序，并允许自定义增强消毒、快速清洗等≥6套程序。全过程在密封槽内完成，槽体双向密封，单条镜耗液量≤10 L，防止化学助剂外泄和环境污染。 3.高水平消毒/灭菌保障， 支持2 %碱性戊二醛、过氧乙酸、酸化电位水等FDA/CE认证消毒剂，消毒时间可调（常规≥20 min，结核污染≥45 min），并具备自动补液、浓度在线监测与不足报警；每日可一键取样检测。 若进入无菌组织使用的镜体，应提供灭菌循环（如过氧化氢低温等离子或环氧乙烷接口），并与消毒流程分开。 4.管路灌流与堵塞监测 每个腔道独立流量/压力传感器，实时判断管腔堵塞或接头脱落，并即时报警停机，确保全管道达到规定流速。 5.干燥与过滤 具备75 %酒精灌注+0.2 µm过滤洁净空气双重干燥；干燥后镜体表面及管腔内壁无可见水迹，皱纸测试无黑点。 6.自身消毒与防交叉污染 内置“自身消毒”程序，可对机内全部水槽、管路、过滤器进行反向高温或化学消毒，并有清排功能，防止生物膜形成。 7.数据记录与追溯 自动记录并存储≥3000条循环数据，包括镜号、操作员、程序、消毒剂批次、浓度、温度、时间、报警信息；可即时打印或导出PDF，满足院感追溯要求。 8.安全与维护 具备漏电、过载、缺水、超温、化学助剂不足等多重保护；断电或故障时可手动开门取镜；整机原厂质保≥5年。 9.兼容与扩展 可同时处理1–2条纤支镜或1条胃肠镜；槽体尺寸、连接头兼容Olympus、Pentax、Fujifilm等主流品牌；支持脚踢/触控双模式开门，方便无菌操作。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 一、设计原则与法规依据 - 1.核心法规：必须严格符合中华人民共和国卫生行业标准《WS 507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》 的全部要求。 - 2.流程要求：必须支持并优化“清洗→漂洗→消毒/灭菌→终末漂洗→干燥”的全流程。 - 3.布局要求：设备配置需与科室规划的独立的纤支镜洗消间布局相匹配，实现“人员、物品、区域”的洁污分离。 二、清洗消毒工作站（水槽区）（含多规格清洗槽、干燥台）；1台医用无油空气压缩机（选装，不配时需连接上医院压缩空气系统）；1台纯净水质处理器；2套酶液/消毒液管道循环灌注装置及4套全管道灌流器。 - · 组成：至少包括初洗槽、清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽，推荐五槽设计（必要时增加一个备选）。 - · 材质：医用级不锈钢，一体成型或无缝焊接，易清洁、耐腐蚀。 - · 配置：含纯水/无菌水处理系统、带医用级别水龙头、压力枪、气枪、各种内镜专用刷悬挂处、计时器等。 - 纯水/无菌水处理系统 - · 要求：WS 507规定终末漂洗用水细菌总数≤10 CFU/100mL。 - · 配置： - · 方案：为洗消中心配置一台小型医用级反渗透纯水机，产水接入清洗消毒机和单独的终末漂洗槽。 - · 必须配备：无菌水储存罐及0.2μm终端过滤器，用于终末漂洗。 |
| 软、硬件的 配置要求 | - 1.不锈钢多槽清洗工作站1套 五槽，带齐全龙头、气枪、水枪。2.医用反渗透纯水机+储水罐+0.2μm过滤器 1套。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）