申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 用途及适用人群 | 满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、介入、术中、 急诊等新兴临床领域。 使用科室：超声医学科、肝胆外科。 |
| 设备的功能要求 | 1.二维灰阶模式 2.谐波成像模式 3.M型模式 4.彩色M型模式 5.解剖M型模式 (≥2条取样线) 6.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 7.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 8.组织多普勒成像 9.宽景成像 10.扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用） 11.造影及造影定量分析功能，要求支持心脏探头、腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影，双计时器 12.穿刺引导功能、穿刺针增强技术 13.配备耦合剂加热器、专业腔内探头放置架 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 3.连通性：支持DICOM 4.超声图像存档与病案管理系统 5.支持网络连接 6.固态硬盘≥240GB 7.包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI 8.视频/音频输入、输出，支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 9.接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个 - 10.配备6个探头： 腹部探头1把， 腔内探头1把， 高频线阵探头1把， 单晶相控阵探头1把， 腹腔镜探头1把， 术中探头1把； - 11.配备台车，台车支持升降，扩展usb，台车提供续航电池，供主机使用 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 9.需要配备连接超声工作站的电脑、高清数据线、采集卡、彩色打印机。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）