申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 心肺功能测试系统 |
| 用途及适用人群 | 主要针对心肺功能不全者进行运动心肺试验、静态心测试、静态肺功能测试，对营养代谢疾病患者进行运动 营养代谢分析、基础代谢率测定适用于康复科、心脏科、呼吸科等需要进行心肺功能测定和康复的患者以及 各种需要心肺功能评测指导下的身体康复的患者。 |
| 设备的功能要求 | 1.1心肺功能测试系统型性能参数 1.1.1流量传感器类型：为双向压差式。 1.1.2氧气（O2）传感器类型：电化学式。 1.1.3二氧化碳（CO2）传感器类型：红外式。 1.1.4血氧测量方式：耳夹或指夹。 1.1.5 血压测量范围：0mmHg～300mmHg。性能和安全：符合自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求。 1.1.6 功率车功率范围：0-999W、分辨率：1W、精度：±3W或±2%取最大；转速范围：30-130转/分钟（RPM）、精度：±2转/分钟（RPM）；座椅调节最大范围：30cm±5cm；车把最大调节角度：360°；允许承载最大体重：160kg； 1.1.7面罩：注册集成度高，为产品注册组成部分。 1.1.8数据传输方式：无线传输方式。 1.1.9显示方式：采用双屏显示。 1.1.10台车：配有可移动式台车，集成并收纳相关硬件设备 1.2心肺功能测试系统功能参数 1.2.1定标方式：环境定标：温度、湿度、大气压力能够自动实时校准。 1.2.2软件功能：具备患者管理功能，新增患者功能，显示患者个人基本信息及（如姓名、性别、年龄、身高、体重等）、入院信息功能（如病历号、住院日期等）。和患者个人历史信息（如临床诊断、用药情况、运动习惯等）；可以对上述信息进行编辑；可以回顾阅览患者测试记录，也可以按照患者姓名或病历号快速查找患者测试记录。 1.2.3设备管理功能：能识别连接在电脑主机上的设备，显示连接状态，启用或关闭设备。 1.2.4静态肺和运动肺参数： 1.2.5静态肺测试项及曲线图包括：常规通气、流速流量环、分钟通气量 1.2.6运动心肺测试项及曲线图： Wasserman-9测试及曲线图、无氧阈值（AT）测试及曲线图、内呼吸（Intrabreath测试及）曲线图、心排量（Qt Calc）测试及曲线图、呼吸动力学（Resp-Driver）测试及曲线图、营养代谢（Calorimetry）测试及曲线图、运动规程测试及曲线图、运动状态（Ergo-ER）测试及曲线图。 1.2.7辅助分析功能：测试终止原因分析、运动极值分析、无氧阈值（AT）分析、呼吸代偿点（RCP）分析、斜率分析（摄氧效率斜率（OUES-slope）、摄氧量功率斜率（dO2/dW）、通气效率（VE/VCO2-slope）、HR-VO2斜率）、动态流速流量环分析、RPE量表分析、基础代谢率分析、营养代谢分析、诊断流程（Intelli-support）、运动处方（ACSM）。 1.2.8采集联合使用设备的数据：可外接心电、血压、血氧和跑台联合使用并获取相关测试数据，并和肺功能数据集成同步显示和分析 1.2.9音视频导航；静态肺测试的视频辅助指导、运动心肺测试、定标的语音导航、操作流程的动画导航 1.2.10打印功能：可连接打印机进行测试报告打印。 1.2.11 模版编辑功能：具有动态肺测试模板编辑、运动规程编辑、报告模板编辑、分析流程编辑的功能 1.2.12报告模板界面及软件操作界面可以设置医院名称、报告模板界面可以添加医院logo 1.2.13 数据对比：能按测试时间、测试深度、测试完成度、患者基本信息（性别、年身高、体重）进行测试数据的导出和比对。 1.2.14数据导出和远程功能：数据可以多维度进行统计和导出，并支持远程数据传输，实现网络化的集中远程评估 2.心电测试仪（参与市场调研时可提供详细参数） |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）