申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 血液成分分离机参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液成分分离机 |
| 用途及适用人群 | 本设备用于临床治疗性血液成分分离术，选择性去除患者血液中的病理成分，或采集/置换正常的血液成分，以达到治疗疾病的目的。具体应用人群包括：患有自身免疫性疾病（如重症肌无力、系统性红斑狼疮等）需清除自身抗体的患者；患有血液系统疾病（如真性红细胞增多症、多发性骨髓瘤等）需紧急降低细胞负荷或清除异常蛋白的患者；需要接受造血干细胞移植的血液肿瘤（如白血病、淋巴瘤）患者；肝功能衰竭、家族性高胆固醇血症等需进行血浆净化治疗的患者；其他需要血液成分分离治疗的临床指征患者。 |
| 设备的功能要求 | 一、多模式治疗能力：单台设备需集成并支持至少以下治疗模式：血浆置换、血浆吸附/双重血浆置换、白细胞去除、红细胞去除/置换、血小板去除、外周血干细胞采集、淋巴细胞采集。 二、高安全性保障： 1、全密闭一次性管路系统：确保患者血液不与机器直接接触，杜绝交叉感染。 2、多重安全监控：具备持续的压力（动脉压、静脉压、跨膜压、滤器压差）监测、气泡检测、漏血检测、血量平衡监控及声光报警系统，出现异常时能自动夹闭管路并停机。 3、抗凝剂精准输注与监测：集成抗凝剂（如枸橼酸盐）泵，并与全血泵联动，实时监测并报警。 三、智能化与易用性： 1、图形化操作界面：彩色触摸屏，中文操作菜单，流程引导清晰。 2、预设治疗方案：内置常见疾病的标准化治疗参数预设程序，支持个性化参数调整。 3、自动化操作：具备一键自动装机、自动引血、自动返血、自动冲管等功能，降低操作复杂度。 4、过程数据记录：实时显示并记录治疗参数、累计处理量、置换液量、抗凝剂用量等。 四、高效率与灵活性： 1、双核/多核分离技术：采用高效离心分离技术，能快速、高纯度地分离目标成分。 2、持续与间歇采集模式：适应不同治疗和采集需求。 3、处理速度范围宽：全血流速范围能满足从儿童到成人的不同治疗需求。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 1、持续离心式，采用层流离心分离技术。 - 2、治疗模式：须包括：血浆置换、血细胞分离（白细胞、红细胞、血小板去除/置换）、干细胞采集。建议包括：双重血浆置换/吸附、淋巴细胞采集。 - 3、血流速广泛可调，典型范围：5-150 mL/min，以满足低体重患者及高流量治疗需求。 - 4、采集治疗：干细胞采集：单个核细胞回收率 ≥ 90%，CD34+ 细胞采集效率高；血浆分离：血浆纯度 ≥ 95%；细胞去除：目标细胞去除率 ≥ 70%（单次）。 - 5、安全性监测： 压力监测：动脉压、静脉压、跨膜压监测，范围覆盖-300至+500 mmHg；* 气泡检测：高灵敏度超声气泡探测器； * 漏血检测：光学或电学原理，灵敏度可调；* 血量平衡系统：精度误差 ≤ ±5%；* 抗凝剂泵：独立注射泵，与主泵联动，输注精度高。 - 6、数据管理：可存储多次治疗数据，具备USB接口或网络接口（可选）用于数据导出。 - 7、耗材：使用厂家配套的、无菌、无热原、全密闭式一次性分离管路套装，型号覆盖全部治疗模式。 - 8、尺寸适中，带脚轮便于移动；噪音水平低（<60 dB）；电源要求符合中国标准。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 一、硬件配置： 1、主机：包含离心机、主控单元、彩色触摸显示屏、内置热敏打印机。 2、泵系统：至少包括全血泵、血浆/成分泵、抗凝剂泵、置换液/回输液泵（可选集成或外接）。 3、传感器系统：全套压力传感器、气泡探测器、漏血探测器、光学/重量平衡监测装置。 4、安全夹钳：多路电磁夹钳，对应不同管路。 5、移动推车：坚固稳定，带刹车脚轮，有置物平台。 二、软件配置： 1、操作系统：图形化实时操作系统。 2、治疗软件：内置标准治疗模式选择菜单；支持治疗参数（血流速、离心速度、收集速率等）的预设与自定义。 3、安全监控软件：实时监控所有安全参数，执行报警逻辑和自动保护动作。 4、数据管理软件：记录并显示治疗全过程的趋势图；可存储和回顾患者治疗记录；支持治疗报告打印。 5、语言：全中文操作界面和报告系统。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）