申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 4G无线智能多参数监护仪 |
| 用途及适用人群 | 适用于卒中中心、神经内科，住院患者转运及康复期患者进行全病程生命体征监测。能辅助疾病诊断、指导治疗方案制定、优化卒中治疗流程、评估康复效果，为质控管理提供数据支持，是无损伤、便捷的临床辅助监测设备，广泛适用于成人及儿童患者。 |
| 设备的功能要求 | - 实现心电、脉搏血氧、血压、心率、呼吸、温度六项核心参数监测，支持穿戴式移动监测及患者转运过程监测； - 具备人机交互、医患语音/视频对话功能，支持语音控制、医嘱语音录入及文字转换打印； - 可远程设置报警上下限、操控血压监测，提供低电量、连接断开等提示，生理参数预警支持自定义； - 实现全参数实时存储、回顾及多通道全息回放，支持24小时心律、血压等参数统计分析与报告生成； - 支持Mesh自组网/4G/WIFI无线传输，数据可无缝匹配其他品牌监护仪，兼容PC/手机APP端中央监护； - 具备质控管理、量表评估、全生命体征记录功能，支持卒中治疗关键事件记录及康复期定时监测； 7.可升级肺功能检测、呼末二氧化碳、血糖、胎心监测等扩展功能，支持美多芭实验全流程管理。 - 8.多参数监护仪5台（参与市场调研时可提供详细参数） - 9.多参数监护仪和监护主机对接。（参与市场调研时可提供详细参数） |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - 一体式六参数监护主机1台； - 标配三导联心电电极，支持五导联/十二导联升级； - 4.3寸及以上触摸屏，智能安卓操作系统； - 中央监护系统（含PC端+手机APP端软件）； - 语音控制模块、医嘱语音录入与打印模块； - Mesh/4G/WIFI无线传输模块； - 24小时参数统计分析软件、质控管理软件、康复监测软件；8. 可选配肺功能检测仪、呼末二氧化碳/血糖/胎心监测模块。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）