申购手动双摇式血透病床设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 手动双摇血透床 |
| 用途及适用人群 | 适用于急性或慢性肾功能不全患者的血液透析治疗。 |
| 设备的功能要求 | 一、核心调节功能 1. 双摇调节：背部、腿部独立手动摇柄调节，背部抬起角度0-75°，腿部抬起角度0-45°，调节顺畅无卡顿，定位牢固，无自行下滑现象。 2. 高度适配：床面高度50-70cm，支持手动微调，适配不同身高医护操作及患者上下床，适配血透穿刺、治疗体位需求。 3. 体位稳定性：调节后床体框架、床面无晃动，承重状态下体位锁定牢固，保障血透过程安全，避免体位变动影响透析管路。 二、承重与舒适功能 1. 承重能力：额定承重≥150kg，床架采用高强度钢材，床面承重均匀，无变形、断裂风险，适配不同体重患者。 2. 床面舒适：床面采用透气防水PU材质，内衬高弹性海绵，柔软贴合人体，耐磨、易清洁消毒，防渗透，避免血液、透析液污染。 3. 辅助舒适：配置可调节头枕（角度0-30°）、可拆卸护腰靠垫，腿部床面设防滑纹路，减少患者长时间躺卧疲劳，防止身体滑动。 三、安全防护功能 1. 防护围栏：两侧配备可折叠手动护栏，护栏升起高度≥20cm，折叠顺畅，锁定牢固，防止患者坠床；护栏边缘圆滑无棱角，防磕碰。 2. 防滑稳定：床脚配备高强度防滑橡胶垫，增大摩擦力，运行及承重时无移位；床架底部加宽设计，提升整体稳定性。 3. 安全细节：所有金属部件边缘打磨光滑，无毛刺；摇柄可折叠收纳，避免碰撞刮伤，闲置时不占用空间。 四、适配血透操作功能 1. 操作空间：床体宽度≥90cm，长度≥200cm，预留足够医护操作空间，适配血透管路摆放、穿刺操作及设备对接。 2. 管路适配：床体两侧设可拆卸管路挂钩（高度可调节），方便透析管路悬挂固定，避免管路扭曲、受压，保障透析顺畅。 3. 配件适配：床尾预留储物挂钩，可挂患者衣物、治疗用品；侧面设小型置物板（可折叠），放置透析耗材、监护仪器，方便医护取用。 五、结构与耐用功能 1. 框架耐用：床架采用优质碳钢，表面喷塑处理，防锈、耐腐蚀，耐受医院消毒环境；连接部位采用高强度螺栓，牢固耐用，不易松动。 2. 部件耐用：摇柄传动结构采用耐磨齿轮，传动高效，使用寿命长；护栏转轴、调节部件耐磨抗损，反复折叠调节无故障。 3. 易维护性：结构简洁，部件可拆卸，方便清洁消毒；核心传动部件易检修，配件通用性强，维护成本低。 六、便捷实用功能 1. 移动便捷：床脚配备静音万向轮，轮径≥12cm，带刹车锁定功能，移动轻便静音，刹车后固定牢固，适配病房转运、床位调整。 2. 清洁适配：床体无卫生死角，表面材质耐酒精、含氯消毒剂擦拭，易消杀，符合医院院感防控要求。 3. 患者适配：床沿设辅助拉手，方便患者起身、翻身；床体重量适中，医护可轻松推动转运，无需额外助力。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的配置要求 | 床体1套 ABS床头、尾板1套 护栏1套 脚轮4个 床垫1张 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |