申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液透析制水设备 |
| 用途及适用人群 | 血液透析治疗 |
| 设备的功能要求 | 一、核心供水能力 1. 产水流量：满足100台血透机同时满负荷运行，持续供水稳定无波动。 2. 储水保障：配置≥10m³无菌储水罐，带液位自动控制（高液位停泵、低液位启泵），罐内带无菌喷淋清洗装置，顶部设高效空气过滤器（过滤精度≥0.2μm），防止空气污染。 3. 循环能力：纯水输送管网全程循环，循环流速≥1.5m/s，避免死水滞留；回流端设流量监测，确保管网内水质均匀，无二次污染风险。 二、水质达标要求 1. 核心指标：符合《血液透析及相关治疗用水》（YY 0572-2015）标准，电导率≤10μS/cm（25℃），总硬度≤0.03mmol/L，细菌总数≤10CFU/mL，内毒素≤0.25EU/mL，重金属（铅、镉、砷、汞）含量均≤0.1μg/L，氯及氯胺≤0.05mg/L。 2. 在线监测：实时监测电导率、温度、压力、细菌/内毒素（在线生物传感器），数据连续记录，异常自动报警并触发联锁保护。 3. 水质追溯：具备水质数据存储功能，存储周期≥1年，支持数据导出、打印，满足医疗质控追溯要求。 三、预处理系统功能 1. 预处理配置：含石英砂过滤、活性炭过滤、软化过滤，分级去除悬浮物、余氯、有机物及钙镁离子，保障后续反渗透系统稳定运行。 2. 自动反洗：石英砂、活性炭过滤器具备定时/压差自动反洗功能（压差≥0.08MPa触发反洗），软化器自动再生（根据出水硬度或运行时间启动），无需人工频繁操作。 3. 保护功能：预处理进出口设压力监测，压力异常（高压/低压）自动停机报警；配置叠片过滤器（过滤精度≤5μm），前置保护反渗透膜。 四、反渗透及深度处理功能 1. 反渗透系统：采用双级反渗透设计，一级反渗透去除大部分杂质，二级反渗透提升水质纯度，反渗透膜脱盐率≥98%，产水水质稳定达标；膜组件具备在线冲洗功能，延长使用寿命。 2. 深度净化：后置EDI电除盐装置，进一步降低水质电导率、去除微量杂质；末端配置精密过滤器（过滤精度≥0.2μm），终端保障纯水洁净度。 3. 消毒功能：支持热消毒（80-85℃）+化学消毒（过氧乙酸/次氯酸钠）双模式，可自动完成整机（预处理+反渗透+管网+储水罐）消毒，消毒周期可设定，消毒过程自动记录，消毒后自动冲洗至水质达标方可供水。 五、安全保护功能 1. 联锁保护：进水压力过低、产水水质超标、循环流量不足时，自动停机并切断供水，防止不合格水进入血透系统；储水罐低液位时停机保护，避免空转损坏泵体。 2. 防泄漏保护：设备关键节点（储水罐、管路接口、泵体）设泄漏检测传感器，泄漏时自动报警并切断水源，防止设备损坏及安全隐患。 3. 过载保护：泵体、电机具备过载、过热保护，异常时自动停机，延长设备使用寿命；高压管路设安全阀，超压自动泄压，保障系统压力稳定。 六、自控与操作功能 1. 自动运行：具备全自动启停、工况自适应调节功能，无需人工干预；可设定运行时段，实现错峰运行，节约能耗。 2. 操作界面：中文触控屏，界面简洁，实时显示运行参数（流量、压力、水质、液位）、设备状态，支持参数设定、消毒启动、故障查询等操作，易上手。 3. 报警功能：故障（水质超标、压力异常、泄漏、电机故障等）时声光报警，屏幕显示故障类型及位置，方便快速排查维修。 七、能耗与适配功能 1. 节能设计：采用高效节能泵，运行能耗低；循环系统按需调节流量，避免无效能耗；热消毒系统具备保温节能功能，降低能耗损耗。 2. 适配性：供水压力稳定在0.2-0.4MPa，满足不同型号血透机、血滤机、灌流设备供水需求；管网预留接口，支持后期设备扩容（预留20%冗余接口）。 3. 降噪减震：泵体配备减震装置，设备运行噪音≤65dB，符合医院诊疗环境要求。 八、维护与质控功能 1. 维护提示：具备滤芯、反渗透膜更换提示（按运行时间/压差触发），消毒周期提醒，方便定期维护。 2. 部件通用性：核心部件（滤芯、膜组件、泵体）标准化设计，易拆卸、更换，适配主流品牌配件，降低维护成本。 3. 质控适配：支持外接水质检测接口，方便人工定期取样检测，与在线监测数据比对，保障水质质控达标。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | (1)全自动源水加压系统两套 (2) 全自动多介质过滤器一套 (3) 全自动活性炭罐一套 (4)全自动软化器一套 (5)双级反渗透主机一套 (6)管道热消毒系统一套 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动球阀 | / | 1600 | / |
| 2 | 前级加压泵 | / | 5000 | / |
| 3 | 继电器 | / | 100 | / |
| 4 | 滤器 | / | 450 | / |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 碧泉 | 滤芯 | / | / | / | / |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 卓凡 | 石英砂 | / | / | / | / |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 卓凡 | 锰砂 | / | / | / | / |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 立净 | 活性炭 | / | / | / | / |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 漂莱特 | 树脂 | / | / | / | / |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 国产 | 否 | 海德能 | 反渗透膜 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：陈坚芳

2025年12月5日