申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液透析集中配供液设备 |
| 用途及适用人群 | 血液透析治疗 |
| 设备的功能要求 | 由集中供液装置主机将A、B透析干粉配置成透析浓缩液，通过管道直接输送给血透机。再由血透机按照比例系统将浓缩液稀释为透析液。符合血液透析及相关治疗用浓缩物《YY0598-2015》标准，供液能力：不小于60床/台。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 1.彩色液晶触摸屏，进口品牌PLC、电气元件； - 2.配液桶、储液桶采用PP材质，全密闭结构，配备0.22μm空气过滤器，防止外部细菌进入； - 3.搅拌泵采用进口知名品牌电机，316L不锈钢材质，A液循环泵采用双磁力泵设计，B液循环泵采用卫生级SUS316L离心泵，防空转三重保护； - 4.滤器外置结构，方便更换滤芯； - 5.A液、B液系统在有故障时可单独工作，便于系统在线维护； - 6.控制系统可采用全自动/手动方式控制；系统主要性能参数，可在合理范围内由专业人员进行个性化设定；内置时钟：系统内置时钟与自然时间保持高度一致，确保控制系统运转正常；在线监测功能：在线监测实时显示系统主要部件工作状态，和桶内液面高度，监控系统运行状态，便于系统维护； - 7.定时排气功能：系统可设定时间，在上机前，自动循环供液管路，排空气体； - 8.自动配液：自动化集中配制供应浓缩透析液，缩短配液时间。可按任意人份设定配液份数，配制准确，不浪费； - 9.配液水量采用液位传感器控制，确保透析液浓度值精确、重复性高； - 10.多重过滤系统：滤芯和微孔过滤元件组成，有效阻挡住未完全溶解的药粉颗粒，和过滤细菌以及热源物质； - 11.配液系统自动清洗：设备配液开始和完毕后，都能自动清洗配液系统，避免药液腐蚀及细菌污染，提高元器件使用寿命； - 12.滤器自动清洗：B液系统配液输送完成后，自动对过滤器进行清洗，避免弱碱性B液在滤器内长时间停留，滋生细菌； - 13.电导率监测控制功能；系统对AB液电导率在配液后有检测功能，检测到电导率符合设定范围，才可自动向储液桶输送； - 14.储液容量控制功能；自动配液后，时时监测储液桶空余容量，相匹配后，自动上液； - 15.双向差分供液方式，采用主管路+次管路静态双路供液，保证每台设备药液的充足供给，同时可以在线维修。差分供液装置模具成型产品，B液要求采用耐温抑菌材质；符合FDA认证的红蓝硅胶管和原装进口品牌的PEX管； - 16.专用接口：与透析机原有供液AB管路密闭式固定连接，采用耐腐、抑菌福乐家材质阀门，不得采用插拔方式连接，以杜绝插拔过程中AB液体渗漏和接口裸露增大细菌污染几率风险； - 17.待机渗漏锁止功能；AB液系统休息待机模式，出现跑冒滴漏时，能够自动停止设备运行； - 18.供液系统的循环设计，具备在透析机工作或停止的情况下透析液不间断流动的功能。防止液体长期停滞，杜绝死腔； - 19.B液自动加温装置，加温装置要求采用非接触、非浸入的过流式加热装置，不能有析出与氧化；B液系统多种消毒抑菌方式：热消，热化消，化消，水洗，均可以预约，方便操作人员自由安排时间； - 20.自动清洗功能：每天完成治疗后，系统内的所有B液排空，并用符合标准的透析用水进行冲洗，满足《血液净化标准操作规程》2020版要求。清洗完成后，可预约时间配液替换，缩短每天维护时间； - 21.B液系统热消毒功能和热化学消毒功能：温度不低于85℃，持续时间大于20min，满足《血液净化标准操作规程》2020版要求； - 22.强制中止功能，在消毒时，系统可自动进入排空、清洗进程，及时应对急诊病人； |
| 软、硬件的 配置要求 | A液、B液主机分体式密闭机柜2台，2套智能控制系统独立运行互不影响 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | / | 1400.00 | / |
| 2 | 电动球阀 | / | 350.00 | / |
| 3 | 搅拌泵 | / | 9000.00 | / |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立集中供液系统 |  | 国产 | 否 | 昆诺 | 滤芯 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：陈坚芳

2025年12月4日