| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 一氧化氮治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 用于新生儿持续性肺动脉高压、严重呼吸窘迫综合征等病症的一氧化氮（NO）吸入治疗，通过精准吸入NO扩张肺血管，改善患儿氧合，辅助治疗新生儿呼吸循环系统危重症。适用于早产儿、低出生体重儿及足月儿等存在肺动脉高压、呼吸窘迫等需NO吸入治疗的新生儿。 |
| 设备的功能要求 | - 设备应内置安全可靠的一氧化氮生成模块，使用空气/氧气和电能作为原料，实时生成纯净的NO气体，并按设定浓度精准、稳定地输送至呼吸回路。 - 实时、连续、独立地监测显示吸入及呼出气中的NO浓度、NO2浓度及监测点O2浓度。 - 3.具备完善的声光报警系统，对NO、NO2浓度超标、供气压力异常、电源中断、传感器故障、通信错误等情况进行分级报警。 - 4.具备断电或气源中断情况下的安全处理机制，如自动关闭供气阀、启用备用电池维持报警等。 - 5.操作界面直观，易于医护人员快速设置和调整参数。能够与本院新生儿呼吸机（常频、高频）良好兼容和工作，不干扰呼吸机原有功能。 - 6.流量测量及气体输送范围适用于新生儿的极低潮气量（低至数毫升）及呼吸频率。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | - 主机核心组件： - NO安全生成模块； - 高精度质量流量控制器及混合输送单元； - 多气体分析监测模块（NO、NO2、O2）； - 液晶触摸显示屏，旋钮和操作按键组合方式进行人机交互。 - 耗材与附件： - 与呼吸机连接的转用输送管路套装（适配本科呼吸机型号）；一次性或可消毒的呼吸回路连接件、采样管路及水杯等。 - 软件功能： - 实时趋势图显示（NO、NO2、O2浓度，可同屏对比）； - 治疗参数设置向导与权限管路； - 治疗数据报告功能：可记录并导出累计治疗时间、平均浓度、NO2暴露等； 系统状态自检与维护提醒（包括传感器寿命、定期校准提醒等） - 设备必须获得中国国家药品监督管理局医疗器械注册证，适用范围明确包括新生儿。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西区内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

申购仪器设备的技术参数及配置要求

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日