申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 新生儿脑电测量仪 |
| 用途及适用人群 | 用于新生儿（包括足月儿和早产儿）床旁无创脑功能监测与评估。适用人群：1.有脑损伤表现或存在脑损伤高危因素的新生儿，高危因素包括围产期缺氧窒息史、顽固性低血糖、颅内出血、中枢神经系统感染、严重高胆红素血症等；2.需要脑发育评估的新生儿（尤其早产儿）；3.有惊厥和可疑惊厥发作及需要评估治疗效果的新生儿。 |
| 设备的功能要求 | 1. 专用新生儿模式：具备专为新生儿设计的采集模式、参数设置（如时间常数、滤波范围、灵敏度）及默认导联组合。 2. 高质量信号采集：在新生儿病房复杂电磁环境下能稳定采集高保真、低噪的脑电信号。 3. 床旁与中央站同步监测：支持在患儿床旁进行监测，同时数据可传输至中央站或工作站，供医护人员远程查看。 4. 实时与回顾分析功能： · 实时显示：多通道原始脑电波实时、同步、流畅显示。 · 振幅整合脑电图：具备实时及回顾性aEEG（振幅整合脑电图/脑功能监测）双通道或多通道趋势图显示，为疾病的快速评估提供依据。 · 视频同步监测：支持与高清红外摄像头的同步录影，实现脑电与患儿行为、惊厥动作的精准对应分析（视频脑电图，VEEG）。 · 惊厥自动检测与报警：内置新生儿惊厥检测算法，能对疑似癫痫样放电事件进行自动标记、报警。 · 睡眠周期自动分期：具备基于脑电特征的自动睡眠分期（安静睡眠、活动睡眠等）功能。 · 背景活动定量分析：能对脑电背景活动（如连续性、周期性、对称性）进行定量或半定量分析。 5. 数据管理：具备完善的病人信息管理、数据存储、备份及检索系统。 6. 报告生成：能灵活编辑、生成结构化的标准脑电图报告，包含临床信息、检查描述、图谱（原始EEG、aEEG趋势图等）及结论。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.硬件配置： · 主机/放大器：便携式或小型台式主机，适合新生儿科床旁使用，坚固耐用。 · 显示单元：≥19英寸高亮度显示器，触控操作优先。 · 视频集成单元：集成或外接高清摄像头及支架。 · 网络接口：支持有线及无线网络连接，便于数据传输。 · 配备打印机，支持打印功能 · 内置不间断电源，断电时，可持续供电30分钟以上 2. 软件配置： · 操作系统：运行于稳定、安全的操作系统（如Windows 10/11专业版）。 · 采集软件：直观、易用的新生儿脑电采集界面，支持快速参数预设。 · 分析软件：包含上述所有分析功能（aEEG， 视频回顾， 惊厥检测， 睡眠分期等）的离线分析模块。 · 报告软件：用户可自定义报告模板的编辑与生成系统。 · 数据库：符合医疗数据安全标准的患者数据管理系统。 · 中文支持：全中文操作界面、菜单及报告系统。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西区内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日