申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 胰岛素泵 |
| 用途及适用人群 | 胰岛素泵适用于患者住院期间的血糖调节，24小时皮下进行生理脉冲微量输注胰岛素，有搭配软针管路，适用于成人、儿童。 |
| 设备的功能要求 | 1.适应范围广，能兼顾不同年龄患者，如：儿童，成人。 2.配套有多种管路，针对不同患者群体使用。 3.灵敏度高，胰岛素输注停顿达到3单位时就会触发阻塞报警 4.具备主界面显示活性胰岛素。 5.具备大剂量预设功能。 6.具备错过大剂量提示、餐后测血糖提醒。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日