申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全数字超声治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 通过高频超声波德机械振动、温热效应及理化作用，实现消炎镇痛、活血化瘀、松解粘连、促进组织修复，适用于骨关节疾病、周围神经病变，慢性疼痛、关节疼痛患者。 |
| 设备的功能要求 | 1. 核心参数：支持1MHz、3MHz双治疗频率（适配深层/浅层组织），额定输出功率0-5W连续可调，有效辐射面积≥5c㎡，脉冲/连续两种工作模式切换； 2. 数字功能：配备全数字控制模块，实时显示功率、时间、频率参数，支持参数精准预设与记忆存储（≥10组治疗方案）； 3. 安全保障：具备过温保护、过流保护、空载保护功能，治疗头脱落自动断电，超声输出强度误差≤±20%（符合YY 0309医疗器械标准）； 4. 操作体验：彩色触控液晶屏（≥5英寸），支持中英文界面切换，治疗时间0-30分钟可调，配备不同规格治疗头（2.0c㎡、5.0c㎡）适配不同部位； 5. 辅助功能：部分高端机型需支持超声+电疗（如TENS）联合治疗，具备治疗数据导出功能，适配医院信息化管理系统。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日