申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 全自动清洗消毒器 |
| 用途及适用人群 | 主要用于医疗机构内手术器械、诊疗器械、医用器皿等可清洗消毒的医疗器械的全自动清洗、消毒、干燥处理，适用于医院消毒供应室医护人员操作使用，满足医疗机构对医疗器械标准化、高效化清洁消毒的需求，保障医疗安全，预防交叉感染。 |
| 设备的功能要求 | 1.具备全自动操作功能，支持从进液、清洗、消毒、漂洗、干燥到排水的全流程自动化控制，无需人工干预中间环节，降低人为操作误差。 2.拥有多档位清洗程序，可根据器械类型（如手术剪刀、止血钳、注射器等）、污染程度（轻度污染、中度污染、重度污染）选择对应清洗消毒程序，满足不同场景需求 3.具备完善的消毒功能，支持高温消毒、化学消毒等多种消毒方式，且消毒效果需符合国家《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）要求，确保器械消毒合格 4.配备干燥系统，能对清洗消毒后的器械进行高效干燥处理，避免器械因残留水分滋生细菌，干燥后器械表面无明显水渍、水珠 5.具有故障报警功能，当设备出现进水异常、排水堵塞、温度异常、压力异常等故障时，能及时发出声光报警信号，并在操作界面显示故障代码及故障原因，便于维修人员排查处理 6.支持数据存储与导出功能，可自动记录每次清洗消毒的时间、温度、压力、程序名称等关键参数，存储数据至少保留1年，且能通过U盘、网络等方式导出数据，便于医疗质量追溯与管理。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 硬件配置 1.舱体：采用304不锈钢材质，厚度≥2mm，具有良好的耐腐蚀性、耐高温性，舱体内部光滑无死角，便于清洗，防止污物残留；舱门配备安全锁装置，设备运行时舱门无法打开，确保操作安全 2.喷淋系统：采用多组旋转喷淋臂设计，喷淋臂上均匀分布多个喷淋孔，喷淋压力≥0.3MPa，确保清洗液能全方位覆盖器械表面，无清洗盲区 3.加热系统：配备不锈钢电加热管，加热管具有防干烧保护功能，当舱内液位过低时，加热系统自动停止工作，避免加热管损坏 4.控制系统：采用工业级触摸屏操作界面，屏幕尺寸≥7英寸，界面显示清晰、操作简便，支持中文、英文等多种语言切换；配备PLC控制系统，运算速度快、稳定性高，能精准控制设备各环节运行 5.过滤系统：设置三级过滤装置，分别为粗过滤器（过滤精度≥50μm）、中过滤器（过滤精度≥20μm）、精过滤器（过滤精度≥5μm），有效过滤清洗液中的杂质，防止喷淋孔堵塞，保证清洗效果 6.排水系统：配备大口径排水管道（管径≥DN50）及排水泵，排水速度快，且排水管道上设有防堵塞装置，便于清理；同时配备余水收集装置，避免排水污染环境 7.辅助配件：配备器械装载篮（至少3个，每个装载篮承重≥20kg）、喷淋臂清洁工具、设备地脚（可调节高度，便于设备水平校准） 软件配置 1.程序管理：支持自定义清洗消毒程序，可设置清洗温度、清洗时间、消毒温度、消毒时间、干燥温度、干燥时间等参数，最多可存储多组自定义程序；同时内置10组以上标准程序（如手术器械标准清洗程序、牙科器械清洗程序、玻璃器皿清洗程序等），满足常规使用需求 2.数据管理：自动记录每次清洗消毒的关键数据（包括操作人、操作时间、程序名称、各阶段温度、压力、运行状态等），数据可按时间、程序名称、操作人等条件查询，支持Excel、PDF格式导出；具备数据备份与恢复功能，可通过U盘或网络进行数据备份，防止数据丢失 3.权限管理：支持多级权限设置（如管理员权限、操作员权限、查看权限），不同权限人员可操作的功能不同，管理员可新增、删除用户，修改用户权限，确保设备操作与数据管理的安全性。 4.远程监控（可选）：支持接入医院物联网系统，可通过电脑、手机等终端远程查看设备运行状态、运行参数、故障信息等，便于设备管理与维护。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日