申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 医用低温离心机 |
| 用途及适用人群 | 用途：糖尿病足溃疡、压疮、烧伤、植皮区加速愈合，减少感染率 使用人群：慢性创面患者。 |
| 设备的功能要求 | 一、转速与离心力 1.最高转速：常规机型 ≥4 000 r/min，高速冷冻机型 ≥20 000 r/min；偏差 ≤±10 r/min 或 ≤±1 %。 2.最大相对离心力（RCF）：低速 ≥3 400 ×g，高速 ≥26 000 ×g；需具备 RCF 实时换算与设定功能。 二、低温系统 1.设定范围：‑20 ℃～+40 ℃；显示精度 ≤±1 ℃，波动度 ≤±2 ℃。 2.降温性能：20 ℃→4 ℃ 预冷时间 ≤20 min；满载最高转速下腔体仍可保持 4 ℃。 3.制冷方式：品牌无氟压缩机组，一键预冷；支持连续运转冷凝水收集，防止腐蚀。 四、运行与程序功能 1.升降速：≥10 档加速/刹车曲线可选；软启动、停机防回荡，避免样品重悬。 2.定时：1–99 min59 s，数字定时相对偏差 ≤±1 % 。 3.瞬时离心（Pulse）和梯度离心程序；可编程并储存 ≥10 组用户程序。 4.运行中可不停机修改转速、离心力、时间等参数，并记忆最后一次运行条件。 五、安全与合规 1.电子门锁 + 机械应急开锁；双锁钩设计，停电仍可开门。 2.不平衡、超速、超温、开盖自动停机；陀螺仪或传感器实时失衡监控。 3.整机噪音 ≤55–65 dB(A)，振幅≤对应标准限值。 4.电气安全符合 GB 4793.1/4793.7，具备生物安全密封转子，防止气溶胶外泄。 六、结构与操作 1.金属机箱、不锈钢离心腔、铜/钢制保护套；可高温高压灭菌的铝合金或碳纤维转子。 2.自动转子识别（Auto-ID）、限速控制、寿命计数 ≥100 000 次。 3.高清液晶触控屏，可戴手套操作；多语言界面、GMP/GLP 数据导出接口。 七、容量与通用性 1.低速大容量：单次 ≥50–100 支真空采血管；高速角转子 ≥100 mL×4 或 1.5 mL×60。 2.兼容多种转子（水平、角转、鼓式），支持 0.2 mL–750 mL 离心管/瓶快速更换。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 软件要求：拥有具备富血小板血浆（PRP）技能培训合格技能的技术人员 硬件要求：1.一间PRP制作室2.一间治疗室3.一台操作工作台 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）