申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 电子下消化道内窥镜 |
| 用途及适用人群 | 用途： 1.疾病诊断：清晰显示黏膜细微病变，如炎症、糜烂、溃疡、息肉、肿瘤等，可通过活检获取组织样本明确病理类型（如区分良性 / 恶性病变）。 2.微创治疗：发现病变后直接开展镜下操作，如息肉切除、止血、黏膜剥离（治疗早期肿瘤）、异物取出、狭窄扩张等，避免开腹手术。 3.健康筛查：作为消化道肿瘤（食管癌、胃癌、结直肠癌）早筛的 “金标准”，能发现无症状早期病变，实现早诊早治。 适用人群： 有下消化道症状、高危因素及健康筛查需求、以及发现消化道病变需要镜下治疗的群体。 |
| 设备的功能要求 | 1.具备高清画质，还原最真实的图像色彩。 2.具备联动成像技术增强颜色对比度，更容易发现细微的颜色差别，及蓝光技术用于病变放大精查，有助于医生对不同部位的病变进行分型， 进行精确诊断。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.电子下消化道内窥镜 1条 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子下消化道内窥镜 | 700000 | 国产 | 否 | 安杰思 | 电圈套器 | 769 | 769 | 769 | 200 |
| 电子下消化道内窥镜 | 700000 | 国产 | 否 | 安杰思 | 一次性使用活组织取样钳 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）