申购血液净化设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液净化设备 |
| 用途及适用人群 | 一、用途 1.肾脏替代：当患者肾功能急性或慢性衰竭时，设备通过半透膜弥散、超滤和/或吸附原理，连续或间歇清除血液中的尿素、肌酐、尿酸、β2-微球蛋白等代谢废物及多余水分，维持电解质、酸碱平衡。 2.中毒急救：对药物、毒物（如巴比妥类、有机磷、甲醇等）急性中毒，利用血液灌流、血浆吸附或血浆置换迅速清除外源性毒素。 3.免疫调节与炎症控制：在重症胰腺炎、脓毒症、多器官功能障碍综合征（MODS）等情况下，通过连续性血浆滤过、吸附或双重滤过清除炎症介质、细胞因子，减轻全身炎症反应。 4.血脂净化与代谢病管理：对顽固性家族性高胆固醇血症、高甘油三酯血症患者，采用免疫吸附或脂蛋白吸附柱选择性清除LDL、Lp(a)，预防动脉粥样硬化急性事件。 5.肝衰竭支持：结合血浆置换/吸附或分子吸附再循环系统（MARS）清除胆红素、氨及中分子毒素，为肝移植赢得时间。 二、适用人群 1.急、慢性肾功能衰竭（含终末期肾病）需长期或临时肾脏替代治疗者。 2.急性药物/毒物中毒，经内科常规处理无效或毒素可经血液净化清除者。 3.重症自身免疫性疾病：如重症系统性红斑狼疮、格林-巴利综合征、重症肌无力、ANCA相关性血管炎等需快速清除自身抗体或免疫复合物者。 4.严重高脂血症、高黏滞综合征或家族性高胆固醇血症，药物控制不佳且存在心血管高风险者。 5.脓毒症、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、重症急性胰腺炎等伴高炎症因子风暴的危重症患者。 6.器官移植前后：如肾移植前维持内环境稳定、ABO-不相容移植前的抗体清除、移植后严重排斥反应辅助治疗。 |
| 设备的功能要求 | 1.多模式治疗：一台设备应能完成缓慢连续超滤（SCUF）、连续静-静脉血液滤过（CVVH）、血液透析（CVVHD）、血液透析滤过（CVVHDF）、高容量血液滤过（HVHF）、血浆置换（TPE）、血浆吸附/灌流（PAP）等模式，并可在治疗中一键切换。 2.精准流体管理： 血泵流速 10–500 mL/min 可调，误差 ≤ ±5 %； 置换液/透析液泵 0.1–12 L/h 可调，超滤泵 0–2000 mL/h，净超滤误差 ≤ ±1 %。 3.集成安全监测： 空气/气泡检测、漏血监测、动静脉压力、滤器前/后压力、跨膜压（TMP）实时显示与分级报警； 加温器保持置换液/透析液温度 35–39 ℃，超温报警。 4.抗凝管理：内置肝素/枸橼酸泵，流量 0.1–5 mL/h，可设定停泵、追加、维持曲线，并实时监测离子钙或ACT。 5.滤器兼容：接口兼容高通量、高截留、血浆分离器、蛋白A吸附柱、脂蛋白吸附柱等多种耗材，快速装卸。 6.数据记录与追溯：连续存储 ≥ 48 h 治疗曲线、报警记录、耗材批号，可导出至USB/医院HIS，支持远程维护。 7.后备电源：内置电池可维持 ≥ 30 min 血泵和监测模块运行，断电自动降速、报警，保证转运安全。 8.操作界面：彩色触控屏≥12 英寸，中文图形引导，自动计算剂量（如流出液/体重/时间），减少人为计算错误。 9.维护与自洁：具备一键排空、管路冲洗、热柠檬酸消毒程序，防止生物膜与钙沉积，满足院感要求。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）