申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 血液透析集中配供液设备 |
| 用途及适用人群 | 血液透析治疗 |
| 设备的功能要求 | 由集中供液装置主机将A、B透析干粉配置成透析浓缩液，通过管道直接输送给血透机。再由血透机按照比例系统将浓缩液稀释为透析液。符合血液透析及相关治疗用浓缩物《YY0598-2015》标准，供液能力：不小于60床/台。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | A液、B液主机分体式密闭机柜2台，2套智能控制系统独立运行互不影响 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | / | 1400.00 | / |
| 2 | 电动球阀 | / | 350.00 | / |
| 3 | 搅拌泵 | / | 9000.00 | / |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立集中供液系统 |  | 国产 | 否 | 昆诺 | 滤芯 | / | / | / | / |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：陈坚芳

2025年12月4日