申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 |
| 用途及适用人群 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（简称超乳玻切一体机），是集白内障超声乳化（简称“超乳”）和玻璃体切除（简称“玻切”） 两大核心功能于一体的高端眼科手术平台。其最大优势在于能让医生在一次手术中同时解决眼睛前段（如晶状体）和后段（如玻璃体、视网膜）的复合病变，避免了患者分两次手术的痛苦和风险。超乳玻切一体机主要用于治疗同时涉及晶状体和玻璃体/视网膜的复杂眼病，或需要联合手术的情况。主要适用人群有： 1.复杂眼底病患者：如患有严重的糖尿病视网膜病变、视网膜脱离、黄斑裂孔等，同时存在白内障或预计术后会加速白内障发展的患者。 2.复杂眼外伤患者：外伤导致白内障合并玻璃体积血、视网膜损伤或眼内异物等情况。 3.需联合手术者：某些青光眼或其它情况，需要在一次手术中同时处理白内障和眼底问题。 |
| 设备的功能要求 | 眼科用于白内障和玻璃体视网膜联合手术的核心设备。 一、玻璃体切割系统 这是设备首要的核心功能，直接关系到手术效率和安全性。 1.切割速度与模式：高切速（如≥10,000 cpm）能有效减少对玻璃体的牵拉。设备应提供多种切割模式（如单线性、双线性），以适应不同组织的切割需求。 2.玻切头规格：必须支持主流的微创玻切头，如20G、23G、25G。支持更小口径（如27G+）是技术先进的体现，创伤更小。 二、超声乳化系统 这是处理白内障部分的核心，要求高效且低能量。 1.超声模式：扭动超声（或称横向超声）相比传统纵向超声，产热更少、效率更高，是实现“冷超乳”的关键，能更好地保护角膜内皮。 2.切口与能量管理：设备应支持小至1.8mm-2.2mm的同轴微切口手术。精密的能量管理系统（如脉冲、爆破模式）有助于减少总能量释放。 三、手术支持与控制系统 稳定可靠的控制系统是复杂手术成功的基石。 1.双泵系统：文丘里泵响应迅速，适合玻切；蠕动泵控制平稳，适合超乳。术中可一键切换的双泵系统能完美兼顾前、后节手术的不同需求，是高端机型的重要标志。 2.眼压控制：优秀的自动眼压控制（IOPC） 系统能实时动态补偿，维持眼内压稳定，这对避免术中高眼压或低眼压并发症至关重要。 四、扩展与一体化功能 集成眼内激光：设备内置激光（多为532nm）可使医生在不更换设备的情况下完成视网膜光凝，极大提升了手术的连贯性和效率。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 |  |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修≥3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

20225年10月15日