申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 申购彩色多普勒超声诊断仪的参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| 用途及适用人群 | 主要用于医院健康管理中心（体检中心）的常规健康体检及专项深度筛查。适用人群包括：健康体检人群、重点筛查人群、专项套餐与深度体检人群等。 |
| 设备的功能要求 | 1、全身应用能力：具备腹部、心脏、外周血管、颈动脉、浅表器官（甲状腺、乳腺、睾丸等）、妇科（经腹及经腔内）、产科、肌骨神经、小器官等多种专业检查模式。 2、高清成像技术：拥有优异的二维灰阶图像分辨率，能清晰显示实质脏器微小结构及病灶。 3、先进的彩色多普勒及频谱多普勒：具备高灵敏度的彩色血流成像（CFM）、能量多普勒（PDI）、脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW）功能，能准确评估血流动力学状态。 4、组织优化与造影功能：配备组织谐波成像（THI）、扩展谐波成像（eTHI）等技术，改善图像质量；具备超声造影（CEUS）功能选配或准备，为未来提供扩展可能。 5、智能化与测量分析：内置智能一键优化、自动测量、报告生成系统，提高检查效率与标准化程度。具备心脏自动功能测量、血管内中膜自动测量（IMT）、产科自动测量、弹性成像（可选）等高级定量分析工具。 6、便捷性与 workflow 优化：操作界面友好，预设键和调节旋钮布局合理。配备大容量图像存储、DICOM 3.0标准接口，便于连接医院PACS系统及体检信息系统，实现数据无缝传输与管理。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 第一部分：硬件配置与功能要求 1、处理器与平台：搭载新一代超声专用数字波束形成器及并行处理平台，支持实时、无滞后处理高清二维、彩色及频谱多普勒信号。 2、显示器：≥15英寸高分辨率医用LCD彩色监视器，支持触摸操作及角度调节，亮度、对比度可调，保证在明亮环境下的可视性。 3、控制面板：人性化设计，具备可编程功能键、轨迹球/触摸板、专用调节旋钮（增益、深度、焦距等），布局符合快速体检工作流。 4、探头配置（标配，核心部分）：必须标配以下4把探头，且均为宽频带、高密度阵元探头，支持谐波成像： A.凸阵容积探头 (C5-2 / 腹部探头)：频率范围 2-5 MHz，用于肝、胆、胰、脾、肾、泌尿、妇科（经腹）、产科、前列腺（经腹）及深部血管检查。 B.高频线阵探头 (L12-5 / 浅表探头)：频率范围 5-12 MHz，用于甲状腺、乳腺、涎腺、睾丸、体表小肿物、颈部血管、四肢浅表血管及肌骨神经检查。 C.相控阵探头 (S5-1 / 心脏探头)：频率范围 1-5 MHz，用于心脏、新生儿颅脑、经颞窗TCCD及术中检查。 D.腔内微凸阵探头 (IC9-4 / 腔内探头)：频率范围 5-9 MHz，用于妇科（经阴道）、前列腺（经直肠）精囊检查。 探头接口：主机激活探头接口 ≥ 3个，支持所有标配探头同时连接并热切换。 5、数据存储与输出： A.内置存储：固态硬盘（SSD）容量 ≥ 500GB，用于存储动态及静态图像、病人数据。 B.外部输出：支持USB 3.0接口，用于数据快速导出；配备DVD/CDRW光盘刻录机。 C.标准接口：标配DICOM 3.0网络接口，支持Worklist（工作列表）、Storage（存储）、Print（打印）全套协议，无缝对接医院PACS系统及体检信息系统。 6、移动性与环境： A.推车：配备坚固、灵活的带刹车万向轮推车，内置电缆管理装置，显示器支撑臂活动范围大，便于多体位检查。 B.电源：支持宽电压输入，内置长效蓄电池，满电状态下可持续工作 ≥ 60分钟，满足移动体检或院内停电应急需求。 第二部分：软件配置与功能要求 1、基础成像模式软件（必须标配）： A.二维成像模式：支持空间复合成像、频率复合成像、斑点噪声抑制、实时组织谐波成像。 B.彩色/能量多普勒模式：支持高分辨率彩色血流、方向性能量多普勒、高帧频彩色成像、彩色偏转及基线调节。 C.频谱多普勒模式：支持高灵敏度脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW），具备自动频谱包络跟踪及测量。 2、高级临床应用软件包（必须标配）： A.腹部通用测量包：包含肝胆胰脾肾等脏器的常规测量、体积自动计算。 B.小器官测量包：甲状腺、乳腺等结节的分级评估（如TI-RADS， BI-RADS词汇支持）及自动测量。 C.血管测量包：颈动脉、四肢血管内中膜厚度（IMT）自动测量、狭窄率自动计算、血流速度/阻力指数（RI， PI）自动分析。 D.心脏自动功能测量包：支持2D、M型、多普勒法的心功能自动测量（EF， FS， E/A等），符合ASE标准。 E.产科测量包：包含常规产科测量及胎儿孕龄自动估算（BPD， HC， AC， FL， GS等）。 3、特殊成像技术软件（重要选配/争取标配）： A.组织弹性成像软件：强烈推荐在预算内争取标配。用于肝脏纤维化无创评估（如剪切波弹性成像）及乳腺/甲状腺结节硬度评估，显著提升体检深度和附加值。 B.超声造影成像软件：建议作为选配或预留功能。主机硬件平台需支持低机械指数（MI）实时造影成像技术，为未来开展肝脏占位等造影检查提供可能。 C.智能化与工作流优化软件。 D.报告生成系统：内置丰富的中文报告模板，支持图文混排，可自定义编辑。测量数据可自动填入报告，并与医院体检系统对接。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2025年10月15日