申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 申购晨检仪的需求说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 晨检仪 |
| 用途及适用人群 | 用途：适用于医用直线加速器的日常检测， 用于设备的日常检测 |
| 设备的功能要求 | 1.能量检测：自动能量识别，无需按顺序出束测量，可实时显示当场检测能量大小。 2.检测内容：10分钟内完成加速器日常QA，包括输出量，平坦度，对称性，光野大小（支持20x20），激光线对准等。 3.数据管理： A:直接显示代码 B：可导入电脑，打印检测报告，包括表格和图表趋势 4.预热时间：≤2分钟 （参与市场调研时可提供详细参数） 5.实时操作模式：可连接电脑，实时测量，显示真实结果和基准线参考结果 。 6.显示功能：LED显示（参与市场调研时可提供详细参数） 7.物理师模式：支持原始数据实时显示，包括电荷和电流值 8.双面检测：支持光子线和电子线的双面检测 9.内置建成层：光子：XX水等效材料；电子：XXcm水等效材料（参与市场调研时可提供详细参数） 10.重复稳定性： ±0.1% （参与市场调研时可提供详细参数） 11.长期稳定性： ±0.5% 超过1年 （参与市场调研时可提供详细参数） 12.探测器类型：平板电离室或半导体电离室 13.电离室个数： ≥8个（参与市场调研时可提供详细参数） 14.电离室活度体积： ≤0.65cc （参与市场调研时可提供详细参数） 15.平行板间距： ≤4.0mm （参与市场调研时可提供详细参数） 16.检测射线能量范围：光子束 Co-60γ线到25MV,电子束 6MeV到25MeV ，（参与市场调研时可提供详细参数） |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.应用程序：满足直线加速器晨检QA的要求 2.数据存储：可保存一个月的数据测量,支持结果定期导出 3.报告功能：用户可任意选定时间生成报告 4.检测设备容量：最大可达9台直线加速器或者TomoTherapy Hi-Art System及射波刀的数据测量（参与市场调研时可提供详细参数） 5.环境修正：可自动完成温度和气压的补偿修正, 6.软件安装：软件安装无需License，支持多电脑安装无限制。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。（参与市场调研时可提供详细设备使用年限） 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。（参与市场调研时可提供大于3年或以上的质保年限） 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2025年10月15日