申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 腹腔镜系统 |
| 用途及适用人群 | 用途：进行输尿管镜、肾镜、前列腺电切、膀胱肿瘤电切及腹腔镜等手术； 适用人群：进行输尿管镜、肾镜、前列腺电切、膀胱肿瘤电切及腹腔镜等手术患者。 |
| 设备的功能要求 | 能匹配输尿管镜、肾镜、前列腺电切镜及腹腔镜进行相关手术操作，进一步能支持如：3D术中导航、荧光造影成像等，助力科室开展术中肾、膀胱微创肿瘤精准切除等，符合医院对学科建设目标。 - 要求： 1主机 1.1 主机图像输出分辨率可选。 1.2 主机图像输出帧率可选。 2摄像头 2.1传感器≥1个。 2.2 有效像素≥800万。 2.3 水平分辨率≥2000线。 2.4 光学变焦摄像头。 3光源 3.1 光源具备与主机联动功能。 3.2白光亮度可调。 4 气腹机 4.1 气压设定范围≥0-20mmHg。 4.2 流量调节范围≥0-40L/min。 4.3 具有过压提示、自动调节衡压等功能。 - 4.4 具备气体加热功能， 5 腹腔镜 5.1 工作长度≥340mm，工作直径≥10mm，视向角多度可选。 5.2 视野角度≥70°。 5.3 有效景深范围≥2-250mm。 6 显示器 6.1 屏幕尺寸≥32英寸。 6.2 支持≥1920×1080P 辨率的影像显示 |
| 软、硬件的 配置要求 | 序号; 产品名称; 数量. 1; 腹腔镜系统; 1. 2; 内窥镜冷光源; 1. 3; 导光束; 2. 4; 气腹机; 1. 5; 腹腔镜; 1. 6; 显示器; 1. 7; 台车; 1. 8; 消毒盒; 2. |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥6年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）