技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 双目弱视复合治疗仪 |
| 用途及适用人群 | - 用于对青少年弱视患者进行提高视力的辅助治疗。 - 弱视复合治疗仪拥有动-静双系统，既保留了传统静态弱视复合治疗仪的全部功能，另增加动态模式:即动态模式下，所有静态图标都可以进行大幅度的前后移动，与直线仪相结合，在治疗弱视的同时还可锻炼晶状体，松弛睫状肌，从而预防近视发生或发展。 |
| 设备的功能要求 | 1.核心治疗功能要求 （1）动态刺激功能：具备可调节的动态视觉刺激模式，如移动的视标、闪烁的光源，通过动态变化的视觉信号刺激弱视眼的视觉神经系统，促进视力提高。 （2）双眼视功能训练功能：支持双眼分开训练，能够单独对弱视眼进行训练，也能双眼同时训练，帮助恢复双眼视功能。 （3）集多种训练模式于一体，共有14个训练功能：光刷、红闪视标、后像增视、等级视力（RGB梯度视标）、干涉视标-混点视标、对比敏感度、手脑眼描图作业、干涉视觉生理、视觉生理光栅、差异视、同时视、融合视训练、立体视觉训练、眼球-调节灵敏度等常用弱视治疗模式，满足不同类型弱视的治疗需求。 2.操作与安全功能要求 （1）操作便捷性：操作简单易懂，包含操作示意图和视频教学可供指导使用。 （2）安全防护功能：光源亮度符合安全标准。 （3）定时功能：单个功能固定训练时间，到点音乐自动响起，防止过度训练引发视疲劳。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | （一）输入电源：AC100V-240V~50/60Hz 1.0A （二）输出电源：DC12V 2.0A 输入功率：24VA （三）设备安全分类：II类 BF型 （四） 环境温度：（5~40）℃ 相对温度：≤80% （五）后像光最大光照度在0Lx~1200Lx范围内 （六）红光闪烁频率为＞5次/min |
| 软、硬件的 配置要求 | 无 |
| 其它要求 | 无；维保年限3年（含延保两年）。 |